문서번호	정수과-4921
결재일자	2014.12.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수과장
김진민		정희중	12/26 이태일
협조
	주무관		경규선

수질자동측정기(일일) 점검결과보고

2014. 12. 23.(화)

구의아리수정수센터

(정수과 수질연구실)

제 1 정수장 수질자동측정기
기종별	일일 점검사항	공정별	점검결과	작업사항 및 수리조치 내역
탁도계	: 시료의 적정유입량 점검 : 측정치와 실험치 비교분석 : 램프 및 랜즈오염상태점검 : 셀내 기포발생여부 점검	착수정	양 호	○알칼리도계: 착수정,침전수 시약(황산0.02N) 제조 50ℓ
		침전수	양 호
		여과지별(12대)	양 호
		여과지 배출수	양 호
		여과지 통합수	양 호
		송 수	양 호
pH계	: 시료의 적정유입량 점검 : 전극내부액(Kcl) 점검 : 측정치와 실험치 비교분석 : 표준화작업 실시여부	착수정	양 호
		응집지	양 호
		침전지	양 호
		송 수	양 호
알카리도계	: 측정치와실험치 비교분석 : 전극 및 측정부 상태점검	착수정	양 호
		침전수	양 호

잔류염소계	: 시료 및 시약의 유입상태 : 측정치와 실험치 비교분석 : 전극,분석조 오염제거상태 : 튜브 오염, 피로도상태	착수정	양 호	○쟈-테스터: 시약(PAC)제조 10ℓ ○시료수펌프: 가동상태(전류,압력)점검
		TOTAL (착수정)	양 호
		침전수	양 호
		여과지 통합수	양 호
		정수지유입A	양 호
		정수지유입B	양 호
		송 수	양 호
전기전도도계	: 시료의 유입상태 : 전극 오염상태	착수정	양 호
		송 수	양 호
입자계수기	: 시료유입,센서,전송,기타	침,여과수	양 호
AUTO 쟈-테스터	: 시약,시료유입,측정,전송,기타	착수정	양 호
수 온 계	: 측온저항체(센서)유지상태	착수정	양 호
		송 수	양 호
시료수펌프	: 소음,과열,임펠라,급수상태	공정별	양 호

소모품 및 시약 교체 내역
부 품 명(시 약 명)	규 격	수 량	비 고	관리번호

특 이 사 항