문서번호	정수과-5004
결재일자	2015.1.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수과장
김진민		정희중	01/02 이태일
협조	주무관		경규선
	주무관		박종성

수질자동측정기(일일) 점검결과보고

2014. 12. 31.(수)

구의아리수정수센터

(정수과 수질연구실)

제 1 정수장  수질자동측정기

기종별

일일 점검사항

공정별

점검결과

작업사항 및 수리조치 내역

탁도계

: 시료의 적정유입량 점검

: 측정치와 실험치 비교분석

: 램프 및 랜즈오염상태점검

: 셀내 기포발생여부 점검

착수정

양 호

○pH계: 응집지 측정값 이상으로 점검수리

- 점검결과 : 전극불량으로 교체수리

- 표준화(Buffer 7.0/4.1) 작업실시

	표준화전	표준화후
응집지	7.12	7.10

침전수

양 호

여과지별(12대)

양 호

여과지

배출수

양 호

여과지

통합수

양 호

송  수

양 호

pH계

: 시료의 적정유입량 점검

: 전극내부액(Kcl) 점검

: 측정치와 실험치 비교분석

: 표준화작업 실시여부

착수정

양 호

응집지

점검수리

침전지

양 호

송  수

양 호

알카리도계

: 측정치와실험치 비교분석

: 전극 및 측정부 상태점검

착수정

양 호

침전수

양 호

잔류염소계	: 시료 및 시약의 유입상태 : 측정치와 실험치 비교분석 : 전극,분석조 오염제거상태 : 튜브 오염, 피로도상태	착수정	양 호	○시료수펌프: 가동상태(전류,압력)점검
		TOTAL (착수정)	양 호
		침전수	양 호
		여과지 통합수	양 호
		정수지유입A	양 호
		정수지유입B	양 호
		송 수	양 호
전기전도도계	: 시료의 유입상태 : 전극 오염상태	착수정	양 호
		송 수	양 호
입자계수기	: 시료유입,센서,전송,기타	침,여과수	양 호
AUTO 쟈-테스터	: 시약,시료유입,측정,전송,기타	착수정	양 호
수 온 계	: 측온저항체(센서)유지상태	착수정	양 호
		송 수	양 호
시료수펌프	: 소음,과열,임펠라,급수상태	공정별	양 호

소모품 및 시약 교체 내역
부 품 명(시 약 명)	규 격	수 량	비 고	관리번호
pH전극(nanoCHEM3000용)	나노캠3000 (s400-gt33d-n23fb)	1	응집지pH계용	B-1(부품)

특 이 사 항