문서번호	정수과-37
결재일자	2015.1.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
김진민		정희중	01/05 이태일
협조	주무관		경규선
	주무관		박종성

수질자동측정기(주간) 점검결과보고 2015

2014. 12. 29.부터 ~ 2015. 1. 4.까지

구의아리수정수센터

(정수과 수질연구실)

제 1 정 수 장
기종별	주간 점검사항	공정별	점검결과	작업사항 및 수리조치 내역
탁도계	: 시료의 적정유입량 점검 : 램프 및 랜즈오염상태점검 : Cell내 기포발생여부 점검	착수정	양 호	○pH계: 응집지 측정값 이상으로 점검수리 - 전극(nanoCHEM3000용) 교체 - Buffer(7.0/4.0)표준화작업실시
		침전수	양 호
		여과지별(12대)	양 호
		여과 배출수	양 호
		여과 통합수	양 호
pH계	: 시료의 적정유입량 점검 : 전극내 및 홀더 오염상태	착수정	양 호
		응집지	양 호
		침전지	양 호
알카리도계	: 측정치와실험치 비교분석 : 전극 및 측정부 상태점검	착수정	양 호
		침전수	양 호
AUTO쟈-테스터	: 시료,시약,펌프,유닛 상태점검	착수정	양 호
전기전도도	: 시료유량,전극 오염상태	착수정	양 호
수 온	: 시료유입,전극,전송,기타	착수정	양 호
입자계수기	: 시료유입,센서,전송,기타	착수정	양 호
잔류염소계	: 시료,시약,튜브,센서 상태 : 측정치와 실험치 비교분석	착수정	양 호
		착수정(Total)	양 호
		침전지	양 호
		여과지	양 호
		정수지(A)	양 호
시료수펌프	: 소음,과열 및 급수상태	각 공정별	양 호

제 2 정 수 장
기종별	주간 점검사항	공정별	점검결과	작업사항 및 수리조치 내역
탁도계	: 시료의 적정유입량 점검 : 램프 및 랜즈오염상태점검 : Cell내 기포발생여부 점검	착수정	양 호	○공정별 시운전에 따른 수질측정기 점검 및 시운전(대우건설(주),모리트)
		침전수	양 호
		여과지(10대)	양 호
		여과통합수	양 호
		여과배출수(2대)	양 호
pH계	: 시료의 적정유입량 점검 : 전극내 및 홀더 오염상태	착수정	양 호
		응집지(2대)	양 호
		침전지	양 호
알카리도계	: 측정치와실험치 비교분석 : 전극 및 측정부 상태점검	착수정	양 호
		침전수	양 호
CAST	: 시료,시약,Cell, 유닛상태	착수정	양 호
iPDA	: 전자밸브 및 측정부 상태	응집지	양 호
전기전도도	: 시료유량,전극 오염상태	착수정	양 호
수 온	: 시료유입,전극,전송,기타	착수정	양 호
입자계수기	: 시료유입,센서,전송,기타	여과지(10지)	양 호
잔류염소계	: 시료,시약,튜브,센서 상태 : 측정치와 실험치 비교분석	착수정	양 호
		침전수	양 호
		정수지(B)	양 호
시료수펌프	: 소음,과열 및 급수상태	각 공정별	양 호

고 도 / 송 수
기종별	주간 점검사항	공정별	점검결과	작업사항 및 수리조치 내역
탁도계	: 시료의 적정유입량 점검 : 램프 및 랜즈오염상태점검 : Cell내 기포발생여부 점검	활성탄지(2대)	양 호
		송 수	양 호
pH계	: 시료의 적정유입량 점검 : 전극내 및 홀더 오염상태	송 수	양 호
수 온	: 시료유입,전극,전송,기타	활성탄지(2대)	양 호
		송 수	양 호
잔류염소	: 시료,시약,튜브,센서 상태 : 측정치와 실험치 비교분석	송 수(2대)	양 호
전기전도도	: 시료유입,센서,전송,기타	송 수	양 호
입자계수기	: 시료유입,센서,전송,기타	활성탄지(2대)	양 호
TOC	: 시료 및 시약의 유입상태 : 펌프,튜브 및 유닛 상태	활성탄지(2대)	양 호
		송 수	양 호

특 이 사 항