문서번호	행정지원과-1097
결재일자	2015.1.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	수질팀장	행정지원과장	남부수도사업소장
김완기	여종순	이두영	01/15 전영석

2015년도

수질자동측정기 정도검사 실시 계획

2015. 01.

남부수도사업소

(행정지원과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무■
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

2015년도

수질자동측정기 정도검사 실시계획

공급계통인 배수지 및 수도꼭지 수질을 24시간 상시 감시하는 Seoul Water-Now 수질자동측정기에 대한 정확도, 정밀도 검증 및 수질 측정자료의 신뢰성을 확보하기 위한 정도검사임.

Ⅰ		관련근거

환경분야 시험․검사등에 관한 법률 및 동법 시행규칙 제7조 2항

- 외부공개용 : 측정결과를 제3자에게 제공하거나 외부에 알리기 위한 목적으로 사용하는 측정기기

서울워터나우 대시민 공개 (본부장 방침, 2008.03.22)

수질자동감시시스템 운영지침 (본부장 방침, 2011.03.07)

Ⅱ		개 요

정도검사 기간 : 2015. 2. 2~13

정도검사 대상 : 총30대(탁도계:15대, 잔류염소계:15대)

<대상 선정기준>

- 대시민 공개지점에 설치된 수질자동측정기기

- 2013년 정도검사 완료 후 2년경과 기기

정도검사기관 : 한국산업기술시험원(서울시 구로구 구로디지털 8길 7)

정도검사 방법

정도검사 신청

- 정도검사 신청서와 정도검사 기록부를 첨부하여 검사기관에 신청

정도검사 내용

- 각 측정기기에 대한 설치 규격, 구조, 성능검사 후 검사 성적서 발부

소요예산 : 13,185천원

Ⅲ		세부 추진계획

일    정 : 2015. 2. 2~13(2주간)

대    상 : 총30대(탁도계:15대, 잔류염소계:15대)

추진일정

자체정비(2015. 1. 19~21)

- 유지보수업체와 합동점검․정비(1월 정기점검시 시행)

- 주요정비 내용 : 측정기 내부 산세정 및 센서, 카트리지등 소모품 교체

정도검사 신청서 제출(2015. 1. 23)

정도검사 진행(2015. 2. 2~13)

※ 정도검사 부적합 측정기 발생시 소모품 교체, 수리 후 재검사

정도검사 성적서 확인 및 수수료 지출 (2015. 3. 2)

소요예산

정도검사 수수료  : 13,185천원

수수료 산출내역

구 분	대상 기기수			총금액
	계	탁도계 (439,000원/대)	잔류염소계 (440,000원/대)
정도검사 수수료	30대	15대	15대	13,185,000원

※ 정도검사 불합격 측정기는 재검사(추가비용 지출), ※ 출장여비없음, 부가가치세 없음

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 상수도경쟁력확보,

과학적 시설물관리체계구축, 아리수 통합정보센터시스템 유지관리,             일반운영비, 사무관리비

붙임 : 2015년도 정도검사 대상 수질자동측정기 현황 1부.  끝.