수질자동측정기 점검 출장결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	황인철	김진국	01/15 서경만

	우리 사업소에 설치․운영되고 있는 수질자동측정기에 대하여 안정적인 운영과 측정값의 신뢰성 확보를 위해 기기점검을 실시하고, 아래와 같이 보고합니다.
2015. 01. 14.
보고자 : 직 환경8급 성명 : 황인철

중부수도사업소장 귀하

□ 일       시 : 2015. 01. 14(수) 09:50 ~ 11:30

□ 장       소 : 서울한강초등학교, 삼청가압장, 수질팀 경보발생 스피커

□ 점  검  자 : 수질팀장 김진국, 환경8급 황인철, 환경8급 신상은

□ 점 검 사 항 : 수질측정값 보정 및 기기점검

□ 점검 내용

가. 수질측정값 보정

- 서울한강초교 : 잔류염소(0.30mg/L⇒0.23mg/L) 교정, 측정기 내부 세척실시

- 삼청가압장 : 탁도계 노후로 인한 메인보드 접촉 컨넥터 이상으로 점검중 실시

유지보수업체 15일(목) 방문하여 수리예정.

- 경보스피커 : 2층 수질팀 경보발생 스피커 노후로 고장(05년 구매, 10년 사용)

스피커 즉시구매로 조치예정

□ 조치 및 보고자 의견

- 이상없음.  끝.