문서번호	정수과-274
결재일자	2015.1.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
이준호		이금재	01/19 정종기
협조
	주무관		최영석

취수장 시안측정기

항온순환수조 고장보고

2015. 1.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

시안측정기 항온순환수조 고장보고

우리센터 취수장에서 시안측정기 부속장비로 사용중인 항온순환수조에 기기이상이 발생되어 부품을 구매․교체하여 정상 운용코자 합니다.

□ 대상 장비

기기명	모델명 (제조사)	설치년도	용도
시안측정기 항온순환수조	RW-0525G (제이오텍)	2006.12.	시안측정기 유입시료 항온유지

□ 기기 점검

◯ 점검일자: 2015. 01. 19(월)

◯ 점검자 : 공업연구사 이준호,  시설관리 7 최영석, 제이오텍(주) 이석우

◯ 고장내역

- 응축기 팬모터 고장으로 인한 소음발생

□ 조치 의견

◯ 항온순환수조 고장부품(응축기 팬모터 등)을 구매하여 즉시 교체

수리코자 함.

□ 소요예산

◯ 소요예산: 약 520,000원

◯ 예산과목

- 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비

※ 붙 임 1. 수리소견서 1부.

붙 임 2. 장비 점검사진 1부. 끝.