농산물 분석 장비 수리 보고서(액체크로마토그래프_카스)
문서번호 :	강남농수산물검사소-427	결재	주무관	농산물검사팀장	강남농수산물검사소장
접수번호 :			육동현	조한빈	01/19 김무상
시행일자 :
수 신 자 :	내부결재

장비명	액체크로마토그래프_카스		관리번호		농산_CAS_3,4
작 성 자	보건연구사 육동현		수리희망일		2015년 1월 23일
기기 에러 증상 개요		수 리 내 용		기기 수리 사유
액체크로마토그래프_카스는 농산물 카바메이트 계열의 잔류농약 검출 기기임 2.형광검출기(FLuorescence Detector)의 램프의 수명이 다하여 검출기 성능이 저하.		점검결과 검출기 램프 교체 필요		1. 액체크로마토그래프_카스 는 카바메이트계열 잔류농약 실험시 반드시 필요한 장비임 2. 수리하여 농산물 잔류농약 안전성 검사 업무 및 시책연구 과제수행에 만전을 기함
※ 붙임 : 액체크로마토그래프_카스 수리 보고서 1부. 끝.

[붙임]

액체크로마토그래프_카스 수리 보고서

장비현황

관리번호	농산-CAS3,4	비 품 명	액체크로마토그래프_카스
제 작 처	에질런트	모델번호	1100,1200시리즈	제작번호	-
구입금액	금106,346천원 금 97,922천원	구입일자	2005,2009	구입업체	영인과학

수리현황

수리발생일	2014. 12. 22
수리 예정 일자	2015. 1. 23		수리예정금액		금2,580,600원	수리업체	영인과학
수 리 내 역
1. 경매농산물 검사를위한 24시간 가동하여 액체크로마토그래프_카스 검출기 성능저하 2. 형광램프 교환 필요
분석기기 교체예정 장비 및 설치사진
액체크로마토그래프_카스_3,4

위와 같이 수리 보고서를 제출합니다.

2015년  1월  19일

작 성 자 : 지방보건연구사 육동현