문서번호	화학시험과-99
결재일자	2015.1.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
★주무관	화학시험과장
김향숙	01/22 구흥서

열량 측정기 자체교정 결과보고

2015.  1.

품질시험소

화학시험과

열량 측정기 자체교정검사 결과보고

하수슬러지 발열량 측정을 위해 사용중인 열량 측정기의 정확성 및 정밀도 점검을 위해 자체교정검사를 실시하고 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

1		장 비 개 요

❍ 품    명 : 열량측정기

❍ 규    격 : IKA - C2000 (독일)

❍ 구입일시 : 2007. 10. 05

2		교정검사내역

❍ 일    시 : 2015. 1. 21.(수)

❍ 교정검사 결과

표준시료 (cal/g)	측 정 값 (cal/g)			오차율 (%)
	평균	1회	2회
6,318	6,319	6,319	6,319	0.016

3		보고자 의견

❍ 표준시료 Benzoic acid NO. 65-85-0(PARR INSTRUMENT, USA)으로 자체교정검사를 한 결과 오차율이  0.016%로 우수하게 나타났으며,

❍ 향후 주기적인 자체교정검사를 실시하여 하수슬러지 발열량 측정업무에 만전을 기하고자 합니다.  끝.