문서번호	정수과-349
결재일자	2015.1.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김성재		이태일	01/26 권오식
협조

미생물 배양기 고장에 따른 조치 계획

2015. 1.

구의아리수정수센터

(정수과)

미생물 배양기 고장에 따른 조치계획 보고

미생물 실험(주간실험 항목)에 사용되는 배양기의 온도조정이 안되는 고장이 발생하여 다음과 같이 조치계획을 보고 드림

배양기 현황

제품명(제조사) : 일반강제대류배양기(국산, 삼우)

구입년도 : 2004. 1.

용   도 : 미생물 실험(36℃에서 미생물 배양)

구 분	수 질 항 목	비 고
원 수	총대장균군	주간실험
정 수	총대장균군 분원성대장균군 일반세균

점검 결과

고장 내용 : 미생물 배양온도로 조정 불가

[배양기]	[고장내용 : 온도조절이 안됨]

점 검 자 : 공업연구사 김성재, 화공 7급 이수한, ㈜삼우ENG 이민의 과장

점검결과 및 점검자 의견

- 냉동기(Motor compressor unit , condensor 등) 과열로 인한

내부 모터 등 소손으로 온도조절(냉각)이 안됨

- 냉동기 교체 및 냉매 주입필요

조치 계획

신속한 수리로 신뢰성있는 수질실험 진행

- 수리 내용 : 냉동기 교체 및 냉매주입

- 수리 위해 배양기 반출(운반비 별도 소요, 수리업체 전문 운반차량 이용)

- 소요 일수 : 약 10일(배양기 구형모델로 부품조달로 인한 시일 소요)

미생물 주간시험 항목 상수도연구원에서 진행

- 수리기간 동안에 미생물 주간시험이 1회 불가하여 상수도연구원에서 실시 예정

소요 예산

- 약 85만원

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비  끝.