농산물 분석 장비 수리 보고서(질소발생장치)
문서번호 :	강남농수산물검사소-756	결재	주무관	농산물검사팀장	강남농수산물검사소장
접수번호 :			육동현	조한빈	01/30 김무상
시행일자 :
수 신 자 :	내부결재

장비명	질소발생장치		관리번호		농산_Lc/MSD_1
작 성 자	보건연구사 육동현		수리희망일		2015년 2월 6일
기기 에러 증상 개요		수 리 내 용		기기 수리 사유
질량분석기(LC/MSD)는 24시간 가동 장비로 카바메이트계 및 UV계 농약검출에 사용되는 장비 2. 질량분석기 가동에 사용되는 질소가스발생장치의 프레셔 레규레이터(pressure regulator) 손상으로 생산된 질소 압력이 조절 않됨		점검결과 프레셔 레규레이터 (V72 regulator)교환필요		1. 질량분석기(LC/MSD)는 카바메이트계 및 UV 계열의 잔류농약 분석 확인에 필요한 장비임 2. 수리하여 농산물 잔류농약 안전성 검사 업무 및 시책연구 과제수행에 만전을 기함
※ 붙임 : 1. 질소발생장치 수리보고서 1부 2. 견적서 2부. 끝

[붙임]

질소발생장치 수리 보고서

장비현황

관리번호	농산-LC/MSD-1	비 품 명	질소발생장치
제 작 처	Domnick hunter	모델번호	LCMS20-1	제작번호	-
구입금액	금2,618,000원	구입일자	2004	구입업체	삼인사이언스

수리현황

수리발생일	2015. 1. 30
수리 예정 일자	2015. 2. 6		수리예정금액	금357,500원		수리업체	랩베이스
수 리 내 역
1. 경매농산물 검사를위한 24시간 가동하여 질소발생장치 프레셔 레규레이터 성능저하 2. 레규레이터교환 필요
분석기기 부품 교체예정 장비
교체 예정 부위		LC_MSD용_질소발생장치

위와 같이 수리 보고서를 제출합니다.

2015년  1월  30일

작 성 자 : 지방보건연구사 육동현