문서번호	정수과-475
결재일자	2015.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
박종성		박근희	02/02 이태일
협조	주무관		경규선
	주무관		홍병의

수질자동측정기(주간) 점검결과보고

2015. 1. 26.부터 ~  2. 1.까지

구의아리수정수센터

(정수과 수질연구실)

제 1 정 수 장

기종별

주간 점검사항

공정별

점검결과

작업사항 및 수리조치 내역

탁도계

: 배선접속부 절연저항점검

: 광원램프및 Lense오염상태점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 측정조, 탈포조, 세정장치점검

: 예비품 교체

착수정

양 호

○pH계: 송수(PD1R1/SC200HACH)

-기기보정(1PT시료 및 버퍼보정)

1차	보정전	보정후
pH	7.29	7.17

2차	보정전	보정후
pH	7.25	7.15

침전수

양 호

여과지별(12대)

양 호

여과 배출수

양 호

여과 통합수

양 호

pH계

: 배선접속부 절연저항점검

: 검출부 오염 및 내부액점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 예비품 교체

착수정

양 호

응집지

양 호

침전지

양 호

알카리도계

: 배선접속부 절연저항점검

: 전극부오염 및 배관접속부점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 측정조, 시약조 점검

: 예비품 교체

착수정

양 호

침전수

양 호

AUTO쟈-테스터

: 시료,시약,펌프,유닛 상태점검

착수정

양 호

○알카리도계: 착수정, 침전수

-시약제조(황산 +증류수)50L

○잔류염소계: 착수정(Total)

-스팬보정

	보정전	보정후
잔류염소	0.72	0.68

전기전도도

: 시료유입량,전극,오염상태

착수정

양 호

수  온

: 시료유입량,전극,전송,기타

착수정

양 호

입자계수기

: 시료유입량,센서,전송,기타

여과지,침전지

양 호

잔류염소계

: 배선접속부 절연저항점검

: 전극부오염 및 배관접속부점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 측정조, 시약조 점검

: 예비품 교체

착수정

양 호

착수정(Total)

양 호

침전지

양 호

여과지

양 호

정수지(A)

양 호

시료수펌프

: 과전류,소음,과열,급수상태

각 공정별

양 호

제 2 정 수 장
기종별	주간 점검사항	공정별	점검결과	작업사항 및 수리조치 내역
탁도계	: 배선접속부 절연저항점검 : 광원램프및 Lense오염상태점검 : 영점,스팬 조정, 교정(변환기) : 측정조, 탈포조, 세정장치점검 : 예비품 교체	착수정	양 호	○공정별 수질측정기 이상점검및 시운전 -
		침전수	양 호
		여과지(10대)	양 호
		여과통합수	양 호
		여과배출수(2대)	양 호
pH계	: 배선접속부 절연저항점검 : 검출부 오염 및 내부액점검 : 영점,스팬 조정, 교정(변환기) : 예비품 교체	착수정	양 호
		응집지(2대)	양 호
		침전지	양 호
알카리도계	: 배선접속부 절연저항점검 : 전극부오염 및 배관접속부점검 : 영점,스팬 조정, 교정(변환기) : 측정조, 시약조 점검 : 예비품 교체	착수정	양 호
		침전수	양 호
CAST	: Rinse volume 확인 : Sample pump tube 오염도,손상점검 : 시료,시약,Cell 유닛상태	착수정	양 호	○공정별 수질측정기 이상점검및 시운전 -
iPDA	: 시료유입전전자밸브 및 측정부 오염상태	응집지	양 호
전기전도도	: 시료유입량,전극,오염상태	착수정	양 호
수 온	: 시료유입량,전극,전송,기타	착수정	양 호
입자계수기	: 시료유입량,센서,전송,기타	여과지(10지)	양 호
잔류염소계	: 배선접속부 절연저항점검 : 전극부오염 및 배관접속부점검 : 영점,스팬 조정, 교정(변환기) : 측정조, 시약조 점검 : 예비품 교체	착수정	양 호
		침전수	양 호
		정수지(B)	양 호
시료수펌프	: 과전류,소음,과열,급수상태	각 공정별	양 호

고 도 / 송 수
기종별	주간 점검사항	공정별	점검결과	작업사항 및 수리조치 내역
탁도계	: 배선접속부 절연저항점검 : 광원램프및 Lense오염상태점검 : 영점,스팬 조정, 교정(변환기) : 측정조, 탈포조, 세정장치점검 : 예비품 교체	활성탄지(2대)	양 호	○공정별 수질측정기 이상점검및 시운전 -
		송 수	양 호
pH계	: 배선접속부 절연저항점검 : 검출부 오염 및 내부액점검 : 영점,스팬 조정, 교정(변환기) : 예비품 교체	송 수	양 호
수 온	: 시료유입량,전극,전송,기타	활성탄지(2대)	양 호
		송 수	양 호
잔류염소	: 배선접속부 절연저항점검 : 전극부오염 및 배관접속부점검 : 영점,스팬 조정, 교정(변환기) : 측정조, 시약조 점검 : 예비품 교체	송 수 (용마1,월계1)	양 호
전기전도도	: 시료유입량,전극,오염상태	송 수	양 호
입자계수기	: 시료유입량,센서,전송,기타	활성탄지(2대)	양 호
TOC	: 시료 및 시약의 유입상태 : 펌프,튜브 및 유닛 상태	활성탄지(2대)	양 호
		오 존 후	양 호

특 이 사 항 및 예비품(소모품, 시약)교체 내역

○

○

○

○

○

○

○