문서번호	정수시설과-380
결재일자	2015.2.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
김상훈		代최윤수	02/03 유성종
협 조
	주무관			최재호
	주무관			심대식
	주무관			김희수

2015년 유량계 설비 유지관리계획

2015. 1.

암사아리수정수센터

[정수시설과]

2015년 유량계 설비 유지관리계획

우리 정수센터의 유량계 설비에 대한 점검․교정검사 등 체계적인 관리를 통해 정상적인 기능을 유지하고, 계측의 정밀도를 높여 공급량 관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		관련규정

○ 국가표준기본법 제3조, 제14조 --------------------------‘10.04.05

- 유량계 교정의 정의, 국가 교정제도의 확립

○ 수도법 시행규칙 제19조 및 제2항------------------------‘10.11.29

- 유량계 허용오차 범위(±2% 이내), 유량계 교정검사 주기(연1회이상)

○ 환경부 “유량계 설치 및 유지관리에 관한 지침”---------‘09.01.10

- 유량계 허용오차 범위(±2% 이내), 유량계 교정검사 주기(연1회이상)

○ 서울시 “유량계 업무처리 지침 개정(본부장 방침)”------‘14.09.01

- 유량계 허용오차 범위(±0.5% 이내)

- 교정검사 주기(취․송수 연2회 구역 연1회 중블록 연 1회 이상)

- 유량계 및 유량감시시스템 유지관리 방법 등

Ⅱ		유량계현황

○ 취․송수 유량계 7개소

○ 구내 유량계 24개소

○ 고도처리시설 유량계 10개소(2014년 신설)

○ 휴대용 유량계 1대(제작사 자인테크)

※ 별첨 유량계 현황 참조

Ⅲ		2015년도 유량계 시설점검계획

가. 일상점검 : 월1회 실시

○ 유량계 : 전송설비 동작상태, 유량계실 환경관리실태(배수펌프, 침수 등)

○ 시스템 : 보정값 관리, 교정검사 기록 등

- 유량계 교정의 정의, 국가 교정제도의 확립

○ 점검서식 : 별지 제2호(별첨)

○ 점검결과 : 매월 점검결과를 보고하고 장애사항은 부품교체 및 수리

나. 정기점검 : 연2회 실시

○ 유량계 : 전송설비 동작상태, 유량계실 환경관리실태(배수펌프, 침수 등)

○ 시스템 : 보정값 관리, 교정검사 기록 등

○ 점검서식 : 별지 제2호(별첨)

○ 점검결과 : 장애사항은 적절한 조치를 취하고 별지 제3호 서식(별첨)에 기록

다. 비교측정

○ 대상 : 취송수유량계 7개소, 구내유량계 24개소, 고도처리시설 유량계 10개소

○ 검사방법

- 검사주기 : 연 2회(상․하반기)

- 정확도 기준(허용오차) : ± 0.5% 이내(초음파 유량계)

- 측정내용기록 : 별지 제6호서식(별첨)

라. 대장관리

○ 유량계관리대장 관리 : 별지 제1호서식(별첨)

○ 봉인대장 관리 : 별지 제4호 서식(별첨)

○ 유량계 정기점검, 유량측정자료 등은 기록보관

마. 유량감시시스템 관리

○ 유효율 상태 관리

- 이상 발생시 정수과와 협의하여 유량계 전문업체에 의한 점검 및 취송수 유량계 교체

○ 유량보정 사유(공사, 오동작, 기타) 발생시 즉시 보정(정수과)

바. 유량계 관리담당자

○ 정 : 사무실 유량계 담당

○ 부 : 중앙제어실 근무자(각조), 수리반 담당

Ⅳ		행정사항

○ 취․송수 유량계 교정검사, 고장발생시 협조체제 유지

- 본부 누수방지과(교정검사 주관부서), 한국수자원공사(충주권)

○ 본부 주관 용역업체의 유량계 교정검사 시 현장감독 입회

붙임 : 1. 유량계 현황 1부.

2. 유량계 관리대장(별지제1호서식) 1부.

3. 유량계 점검표(별지제2호서식) 1부.

4. 유량계 장애사항 처리표(별지제3호서식) 1부.

5. 봉인대장(별지제4호서식) 1부.

6. 비교측정대장(별지제6호서식) 1부.  끝.