농산물 장비 수리 보고서(질량분석기)
문서번호 :	강남농수산물검사소-935	결재	주무관	농산물검사팀장	강남농수산물검사소장
접수번호 :			육동현	조한빈	02/05 김무상
시행일자 :
수 신 자 :	내부결재

장비명	질량분석기		관리번호		농산—gC/MSD-2
작 성 자	보건연구사 육동현		수리희망일		2015년 2월 13일
기기 에러 증상 개요		수 리 내 용		기기 수리 사유
1. 기체크로마트그래프_질량분석기(GC/MSD)의 경우 24시간 가동 장비이고, 유기인계 및 염소계 잔류농약의 확인에 필요한 장비임 2. 질량분석기의 오토샘플러(auto sampler)의 지-벨트(Z-belt)의 손상으로 그립(gripper)움직임 불량		질량분석기 오토 샘플러 Z-belt 수리		1.기체크로마토그래피_질량분 석기는 유기인계 및 유기염소계열 의 잔류농약 분석 확인에 필요한 장비임 2. 수리하여 농산물 잔류농약 안전성 검사 업무 및 시책연구 과제수행에 만전을 기함
※ 붙임 : 1. 질량분석기(GC_MSD) 수리 보고서 1부. 2. 서비스 리포트 1부 3. 견적서 2부 끝.

질량분석기 수리보고서

장비현황

관리번호	농산-GC/MSD-2	비 품 명	질량분석기(GC/MSD)
제 작 처	Agilent	모델번호	LC_MSD[5975i]	제작번호	-
구입금액	금78,987,850원	구입일자	2006	구입업체	영인과학

수리현황

수리발생일	2015. 02. 04
수리 예정 일자	2015. 2. 13		수리예정금액	금108,900원		수리업체		영인과학
수 리 내 역
1. 경매농산물 검사를위한 24시간 가동하여 오토샘플러 벨트 고장으로 그립 기능이 약해짐 2. 오토샘플러 벨트 교환 필요
분석기기 교체예정 장비 및 부품사진
GC_MSD_2 본체		수리 예정 오토샘플러

위와 같이 수리 보고서를 제출합니다.

2015년  2월  5일

작 성 자 : 지방보건연구사 육동현