고장 보고서

결재	주무관	수처리연구과장
	이건수	02/12 박현

우리 수처리연구과에서 관리 운영하고 있는 고도실증플랜트의 총유기탄소분석기에 고장이 발생하여 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015. 2. 11.

보고자 :  전기운영관리직   성명 : 이건수

아       래    -

□ 건    명 : 총유기탄소분석기 고장

□ 고장일시 : 2015. 02. 09.

□ 점검내역

가. 장 비 명 : 총유기탄소분석기

나. 용    도 : 공정수(9점) 실시간 TOC분석

다. 고장징후 : 분석값이 현저히 낮은현상발생

라. 고장원인 : 샘플펌프멈춤(노후로 인한 고장추정)

마. 예상비용 : 이백만원

바. 제조년월 : 2004. 7.

		경제적 수리한계 금액 산출내역
					기 준 년 월 일 :		2015-02-11
연번	품 명	취득일자	취득가격	최초년도 의최대치	사용 년수	내용 년한	경제적수리 한계 금액
1	총유기탄소분석기	2004-07-28	47,504,195	70	11	10	8,069,206

□ 경제적 수리한계 금액 산출내역

1. 경제적 수리한계 비율
최초년도의 최대치 - (최초년도의 최대치-최종년도의 최대치) ÷ 내용년한 × 사용년수 = 70/100 - 사용년수 / (2 × 내용년한)
2. 경제적 수리한계 금액
최초년도의최대치×취득가격-사용년수/(2×내용년한)×취득가격 = (70/100)×취득가격 - 사용년수/ (2×내용년한)×취득가격 = 취득가격 × {(70/100)-사용년수/ (2×내용년한)}

□ 향후계획

가. 총유기탄소분석기 수리업체 진단후 수리진행

나. 수리업체 : 영인과학(주)

(대표:김종훈 서울시 강남구 압구정로 28길 22 구정빌딩 4층)

□ 보고자의견

○ 총유기탄소분석기를 신속히 수리하여 연구업무가 차질없이 수행될 수 있도록            만전을 기하고자 함