문서번호	신물질분석과-195
결재일자	2015.2.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	신물질분석과장	수질분석부장		상수도연구원장
권학선	안재찬	김복순		02/13 정득모
협 조
	총무과장		이성철

연구실(실험실)

자체 안전점검 결과보고

2015. 2.

서울특별시 상수도연구원

(신물질분석과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	연구실안전환경조성에관한법률	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 ■ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

연구실(실험실)

자체 안전점검 결과보고

연구실 안전 위해 요인을 사전에 차단하여 연구실 중대 사고를 미연에 방지하기 위해 연구실 자체 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 추진 근거

❍ 연구실 안전환경 조성에 관한 법률 제8조(안전점검의 실시)

❍ 2015년 연구실(실험실) 안전관리 계획(총무과-964, 2015.2.3.)

□ 점검 개요

❍ 점검일시 : 2015년 2월 9일  16:30~17:30

❍ 점 검 자 : 신물질분석과장(부서 안전관리 책임자) 외 3명

❍ 점검대상 : 신물질분석과 실험실 및 감마선 분석실 (별관 1층)

❍ 점검방법 : 점검 기기 이용 및 육안 점검

□ 점검 내용

❍ 시약 보관 상태 및 시약실 관리 점검

❍ 가스 누출 여부 및 가스실 관리 점검

❍ 폐시약 보관 및 관리 점검

❍ 비상샤워 시설 및 후드 작동 여부 점검

❍ 전기 시설 및 소방 시설 점검

❍ 연구실 위해 요인 및 기타 안전관련 사항

□ 점검 결과

연번	점검 사항	조치 필요 사항
1	조류배양실 철거후 실험실 정비 사항	○ 초자 세척기 재배치시 전원(380V, 3상) 이설 ○ 암후드 등 실험실 환경 설비 개선
2	세척용싱크대 드레인관 보호 커버 필요	○ PVC관 파손을 방지 위한 SUS 보호커버 제작 부착
3	가스실 가스통 미고정	○ 가스통 고정 벨트 10개 설치

□ 세부 점검 내용

1. 조류배양실 철거후 실험실 정비 사항 ○ 분전함 앞 적재물인 초자 세척기 재배치 → 전원(380V, 3상) 이설 ○ 테이블, 시료냉장고, 기기 등 재배치 ○ 암후드 등 실험실 환경 설비 개선
분전함 < 분전함 앞 적재물 배치>	< 실험실 환경 설비 개선 필요 >

2. 세척용 싱크대 드레인관 보호 커버 필요 전처리실(Room 2) PVC 수도배관이 노출되어 파손시 누수 가능성 상존 → 파손 방지위해 SUS 보호커버 부착
	< 드레인관 보호 커버 미비 >

3. 가스실 가스통 미고정 가스통 고정 벨트 10개 설치 필요
		< 가스통 고정벨트 부족>

□ 행정 사항

❍ 총   무   과 : 초자 세척기 전기 380V(3상) 이설

❍ 신물질분석과 : 신물질분석과 공사 발주 후 총무과 시설담당자 및 부서 안전관리책임자 입회하 공사 시행

- 암후드 등 실험실 환경설비 개선

- 싱크대 드레인관 보호 커버, 가스통 고정벨트 설치

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비,시설장비유지비

□ 기대 사항

❍ 안전 위해요소 사전 차단으로 연구실 사고 미연 방지

❍ 실험실 환경설비 개선으로 실험자 보호 및 쾌적한 연구실 환경조성

붙임 : 연구실 점검 결과표 1부.  끝.