보    고    서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박순덕	최동원	02/16 정의석

수질의 안전성 감시와 배급수과정에서의 수질변화 경향을 파악하고 측정자료가 시민 에게 공개중인 관내 수질자동측정기에 대하여 정기점검 등을 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2015. 02. 16.

보고자 : 주무관  박순덕

□ 점검일시 : 2015.02.12.~ 02.13.(2일간)

□ 출 장 자 : 박찬삼,박순덕,(주)유림테크

□ 출 장 지 : 공릉배수지등 20개소(22개지점)

□ 점검결과

일 시	지 점	점 검 내 용	비 고 (측정기기종)
2015.02.12 13:00~13:30	공릉배수지 (유입부)	․ 탁도 0.038NTU · 잔류염소값 정상표출(0.36mg/L)	HACH-1720E (미국)
	공릉 배수지 (유출부)	․ 잔류염소값 정상표출(0.31mg/L) ․ 탁도측 이상없음	TOA-DKK (일본)
2015.01.12 14:30~15:00	상계가압장	․ 잔류염소값 보정(0.29mg/L→0.27mg/L) · 전기전도도값 보정(249㎲/㎝→247㎲/㎝) · 수온값 보정(3.8℃→4.3℃)	TOA-DKK (일본)
2015.01.13 14:30~15:00	월계배수지 (유입부)	․ 탁도 0.046NTU · 잔류염소값 보정(0.39mg/L→0.38mg/L)	nanochem9200 HACH-1720D
	월계배수지 (유출부)	․ 잔류염소값 정상표출(0.26mg/L) · 전기전도도값 보정(244㎲/㎝→255㎲/㎝) ․ 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2015.02.13 14:00~14:30	수유가압장	․ 잔류염소값 보정(0.30mg/L→0.29mg//L) · 전기전도도값 보정(243㎲/㎝→245㎲/㎝) ․ 탁도측겅부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2015.02.12 10:00~10:30	사 업 소	․ 잔류염소값 보정(0.23mg/L→0.25mg/L) ․ 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2015.02.13 13:00~13:30	수유2동 (흰구름어린이공원)	․ 잔류염소값 보정(0.28mg/L→0.29mg/L) ․ 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)

일 시	지 점	점 검 내 용	비 고 (측정기기종)
2015.02.12 11:30~12:00	월계2동 (월계119)	․ 잔류염소값 정상표출(0.28mg/L) · 탁도측정부 이상없음 · 전기전도도값 보정(2453/㎝→246㎲/㎝)	TOA-DKK (일본)
2015.02.13 11:30~12:00	방학3동 (주민센타)	․ 잔류염소값 보정(0.29mg/L→0.26mg/L) · 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2015.02.12 14:00~14:30	상계3동 (불암대림아파트)	․ 잔류염소값 보정(0.33mg/L→0.28mg/L) · 전기전도도값 보정(247㎲/㎝→243㎲/㎝) · 탁도측정부 이상없음	HACH-SC1000 (U.S.A)
2015.02.12 13:30~14:00	중계본동 (현대6차아파트)	․ 잔류염소값 보정(0.25mg/L→0.27mg/L) · 탁도측정부 이상없음 · 전기전도도값 보정(241/㎝→247㎲/㎝)	HACH-SC1000 (U.S.A)
2015.02.13 11:00~11:30	도봉1동 (주민센타)	․ 잔류염소값 정상표출(0.27mg/L) · 수온값 보정(0.29℃→3.5℃)	TOA-DKK (일본)
2015.02.13 10:30~11:00	도봉2동 (주민센타)	· 잔류염소값 보정(0.29mg/L→0.28mg/L) · 전기전도도값 보정(248㎲/㎝→246㎲/㎝) · 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2015.02.13 13:30~14:00	4.19배수지	․ 잔류염소값 보정(0.26mg/L→0.25mg/L) · 전기전도도값 보정(248㎲/㎝→241㎲/㎝) · 수온값 보정(5.2℃→4.7℃)	TOA-DKK (일본)
2015.02.12 10:30~11:00	번동소배수지	․ 잔류염소값 보정(0.27mg/L→0.24mg/L) · 수온값 보정(4.4℃→4.8℃)	TOA-DKK (일본)
2015.02.12 11:00~11:30	월계2동 (청백3단지)	․ 잔류염소값 보정(0.22mg/L→0.23mg/L) · 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2015.02.12 15:00~15:30	창동 (건영케스빌)	․ 잔류염소값 보정(0.49mg/L→0.30mg/L) · 전기전도도값 보정(243㎲/㎝→246㎲/㎝) · 탁도측정부 이상없음	T㎍OA-DKK (일본)
2015.02.13 15:00~15:30	미아5동 (응달마을공원)	․ 잔류염소값 보정(0.31mg/L→0.32mg/L) · 전기전도도값 보정(244㎲/㎝→246㎲/㎝) · 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2015.02.13 14:30~15:00	미아가압장	․ 잔류염소값 보정(0.33mg/L→0.32mg/L) · 전기전도도값 보정(242㎲/㎝→245㎲/㎝) ․ 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2015.02.13 10:00~10:30	수유3동 (강북구청)	․ 잔류염소값 보정(0.26mg/L→0.24mg/L) ․ 탁도측정부 내부세척	고시스 (독일)
2015.02.12 15:30∼16:00	창5동 (가인초등학교)	․ 잔류염소값 보정(0.24mg/L→0.28mg/L) · 전기전도도값 보정(256㎲/㎝→243㎲/㎝) . 탁도측정부 이상없음	고시스 (독일)

끝.