보    고    서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박순덕	최동원	03/02 정의석

수질의 안전성 감시와 배급수과정에서의 수질변화 경향을 파악하고 측정자료가 시민 에게 공개중인 관내 수질자동측정기에 대하여 점검 등을 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2015. 03. 02.

보고자 : 주무관  박순덕

□ 점검일시 : 2015.02.23.~ 02.27.(5일간)

□ 출 장 자 : 박찬삼,박순덕

□ 출 장 지 : 공릉배수지등 20개소(22개지점)

□ 점검결과

일 시	지 점	점 검 내 용	비 고 (측정기기종)
2015.02.24 13:30~14:00	공릉배수지 (유입부)	․ 탁도 0.048NTU · 잔류염소값 정상표출(0.37mg/L)	HACH-1720E (미국)
	공릉 배수지 (유출부)	․ 잔류염소값 보정(0.34mg/L→0.31mg/L) ․ 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2015.02.24 14:30~15:00	월계배수지 (유입부)	․ 탁도 0.043NTU · 잔류염소값 정상표출(037mg/L)	nanochem9200 HACH-1720D
	월계배수지 (유출부)	․ 잔류염소값 보정(0.27mg/L→0.30mg/L) ․ 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2015.02.23 10:00~10:30	수유가압장	․ 잔류염소값 보정(0.34mg/L→0.30mg//L) ․ 탁도측겅부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2015.02.25 10:30~11:00	상계가압장	․ 잔류염소값 보정(0.29mg/L→0.31mg/L) · 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2015.02.23 09:00~09:30	사 업 소	․ 잔류염소값 보정(0.22mg/L→0.29mg/L) ․ 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2015.02.25 15:00~15:30	수유2동 (흰구름어린이공원)	․ 잔류염소값 정상표출(0.30mg/L) ․ 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)

일 시	지 점	점 검 내 용	비 고 (측정기기종)
2015.02.27 15:00~15:30	월계2동 (월계119)	․ 잔류염소값 정상표출(0.29mg/L→0.26mg/L) · 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2015.02.26 16:00~16:30	방학3동 (주민센타)	․ 잔류염소값 보정(0.23mg/L→0.25mg/L) · 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2015.02.24 14:00~14:30	중계본동 (현대6차아파트)	․ 잔류염소값 보정(0.26mg/L→0.29mg/L) · 탁도측정부 이상없음	HACH-SC1000 (U.S.A)
2015.02.25 10:00~10:30	상계3동 (불암대림아파트)	․ 잔류염소값 보정(0.25mg/L→0.27mg/L) · 탁도측정부 이상없음	HACH-SC1000 (U.S.A)
2015.02.26 15:00~15:30	도봉1동 (주민센타)	․ 잔류염소값 정상표출(0.28mg/L) · 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2015.02.26 14:30~15:00	도봉2동 (주민센타)	· 잔류염소값 정상표출보정(0.28mg/L) · 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2015.02.25 15:00~15:30	4.19배수지	․ 잔류염소값 정상표출(0.24mg/L) · 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2015.02.26 16:30~17:00	번동소배수지	․ 잔류염소값 정상표출(0.25mg/L) · 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2015.02.26 11:00~12:00	창2동 (건영아파트)	․ 잔류염소측정셀 교체(잔류염소값 0.29mg/L) · 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2015.02.24 15:00~15:30	월계2동 (청백3단지)	․ 잔류염소값 보정(0.21mg/L→0.23mg/L) · 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2015.02.27 15:30~16:00	미아가압장	․ 잔류염소값 정상표출(0.32mg/L) ․ 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2015.02.27 16:00~16:30	미아5동	․ 잔류염소값 보정(0.27mg/L→0.29mg/L) ․ 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2015.02.26 13:00~13:30	수유2동 (강북구청)	․ 잔류염소값 정상표출(0.26mg/L) ․ 탁도측정부 이상없음	GOSYS (독일)
2015.02.26 13:30~14:00	창5동 (가인초등학교)	․ 잔류염소값 정상표출(0.25mg/L) ․ 탁도측정부 이상없음	GOSYS (독일)

끝.