문서번호	원수관리과-458
결재일자	2015.3.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		원수관리과장
김대용		03/03 손주옥
협조
	주무관		김태현

총유기탄소(TOC)계측기 정비 계획 보고

2015. 3

강북아리수정수센터

(원수관리과)

총유기탄소(TOC)계측기 정비 계획 보고

취수장에 운영중인 총유기탄소(TOC) 계측기 계측값 정도관리 부적정으로 인하여 정기적으로 교체를하여야 되는 소모성 부품을 구매 교체하여 계측기 운영관리에 만전을 기하고자 함.

계측기 현황

측정기명	제작사	모 델 명	측정방식	수량	규격(측정범위)	설치년도
총유기탄소(TOC)	GE(프)	Sivers900	CO2막 전도도법	1	0.00~10ppm	09.12

점검 내용

점검일시 : 2015. 2. 27

점 검 자 : 원수관리과 김 대용, 영인과학 장태식

점검 내용 : 총유기탄소 측정기를 제사수입 설치사인 영인과학 장태식과 합동 점검한 결과 계측값이 부적정하게 측정되고 있음

원    인 : 3년마다 정기적으로 교체하여 주어야하는 부품의 미교체로 인한 성능 저하

교체대상품목  :  900 Sample Pump Replacement Kit

Leaki  Pump Replacement Ki

보고자 의견

위 교체대상 품목을 측정기기 수입 설치사로부터 구입 설치하여 계측기 유지관리에 만전을 기하고자 함.

소요예산 및 구매 방법

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수 및 취수비, 재료비(일반재료비)

예산금액  : 385만원

지   출   : 구매후 법인카드결재  끝.