문서번호	미생물검사과-417
결재일자	2015.3.24.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		미생물검사과장	수질분석부장
김유나		이수원	03/24 김복순
협조

배양기 유지관리계획 보고

(이산화탄소 배양기)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

세균검사시 배양에 사용되는『이산화탄소 배양기』의 소모품인 HEPA 필터의 교체주기가 도래하였기 교체하여 배양 기능을 유지하고자 합니다.

2015. 3. 23.

보고자 : 주무관 김유나

■ 장비명 : 이산화탄소 배양기

◇ 장비이력 ◇
물품분류 - 규격번호	41****************3
모델명	Steri-Cult 3308
제조사	Thermo scientific
구입처	㈜테크노마트
구입일자	2004년 8월 27일
구입가격	금28,160,000원정(금이천팔백일십육만원정)

■ 수리 및 부품교체 이력

일 자	고장사유	수리내역
2010. 07. 27.	이산화탄소 및 온도 불안정	이산화탄소 및 온도점검
2014. 03. 12.	공기정화기능 고장	HEPA필터 및 bacteria필터 교체

■ 교체대상 : HEPA 필터

■ 교체사유 : 교체 주기 도래(장비 패널에 알림 메시지가 표시됨)

< HEPA 필터 >	<HEPA 필터 교체 알림 메시지>

■ 부품교체 소요 예산 : 2,420,000원(부가세 포함)

○ 예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 일반관리비, 수선유지교체비, (06)시설장비유지비

■ 산출근거 : 산출기초조사서 참조

■ 경제적 수리한계 검토

○ 경제적 수리한계금액 계산

(최초 연도의 최대치 × 취득가격) - (사용연수/(2 × 내용연수) × 취득가격)

= 70/100 × 28,160,000 – (10.5/(2 × 10) × 28,160,000)

= 4,928,000원

■ 부품 공급업체 : ㈜ 태크노마트

(서울시 구로구 구로동 197-5, 대표자 : 강건)

■ 보고자 의견

○ 경제적 수리한계 금액(4,928,000원)보다 수리비(2,420,000원)가 적으므로 본 장비를 수리하여 사용하는 것이 타당하므로, 미생물 분석업무에 차질없도록 교체 주기가 도래된 부품(HEPA 필터)을 신속히 교체하고자 함.

■ 첨부서류  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 각 1부.  끝.