문서번호	시설관리과-9348
결재일자	2015.4.7.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
김종훈	이상연	04/07 박길영

유량계 비교측정 입회보고

(영등포 제2정수장 송수유량계)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

송수유량계 비교측정 입회 보고

강북아리수정수센터의 송수유량계(영등포제2정수장 송수유량계) 교정검사에 입회하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ

보고내용

강북정수장 송수유량계 교정검사

대       상 : 영등포 아리수정수센터 제2정수장 송수유량계

참여 기술자 : ㈜서용엔지니어링 ***외 2명

입회 및 감독자

- 본부 누수방지과 ***, 영등포아리수정수센터 ***, 강서수도사업소

***, 시설관리과 김종훈

Ⅱ

교정검사 결과

교정검사 현황

유량계 명 칭	구경 (mm)	검사(측정)시간	기준유량 (㎥)	측정유량 (㎥)	오차 (%)		비 고
					교정전	교정후
2정수-우장산	1200	04.07 10:45~14:23	22,115	22,120	-0.02		영등포정수센터→SP-2→증산배수지

비교측정 결과

제2정수 송수 : 정도가 양호하여 보정하지 않았음.  끝.