문서번호	화학시험과-554
결재일자	2015.4.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	화학시험과장	품질시험소장
이우진	代이우진	04/14 권영찬

시험장비 고장 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 4.

서울특별시 품질시험소

(화학시험과)

시험장비 고장 보고

시멘트 압축강도 및 방수시트 인장강도 측정에 사용되는 항온항습조와 만능재료시험기의 고장이 발생되어 아래와 같이 보고합니다.

□ 장비 현황

장 비 명	규 격	납품회사	용도	취득일자	취득가격
항온항습조	-30∼120℃, 99%	신강정밀	시멘트 양생	09.04.13	17,185,000원
만능재료시험기	1톤	대경테크	인장강도 측정	07.08.14	46,670,000원

□ 고장 내역

장 비 명	고장일자	기기상태 및 고장내역
항온항습조	15.04.06	- 온도 및 습도센서 에러 발생 - 레벨센서 및 모터펌프 교체
만능재료시험기	15.04.09	- 7,000N 이상 작동시 다운됨 - Load Cell 교체 및 셋팅

□ 보고자 의견

○ 시멘트 압축강도 및 방수시트 인장강도 측정에 필요한 장비로서 신속한 수리가 필요하므로 납품업체와 수의계약을 체결하여 시험장비를 신속히 수리하고자 함

○ 수리비용 : 2,255,000원(부가가치세 포함)

※ 수리예정일 : 2015. 4. 17.

붙임  견적서 2부.  끝.