문서번호	신물질분석과-555
결재일자	2015.4.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		신물질분석과장
권학선		04/27 안재찬
협조

전기설비 정전으로 인한   연구장비 점검 계획 보고

2015. 4.

서울특별시 상수도연구원

(신물질분석과)

전기설비 정전으로 인한

연구장비 점검 계획보고

상수도연구원 전기설비 정기점검으로 인한 정전이 수행되어, 정전 이후 우리 과 연구장비 정밀 점검 계획을 보고를 드립니다.

□ 관련근거

『상수도연구원 전기설비 정기점건으로 인한 정전 요청』총무과3903(2015.4.21.)

□ 정전 개요

○ 정전일시 :

- 한전 정전 : 2015.4.25.(토) 10:00~11:00 (1시간)

- 부분 점검 : 2015.4.25.(토) 11:00~13:00 (2시간)

※ 부분점검시 기 계획과 달리 UPS 전원 차단

□ 정전 이전 조치사항

○ 고가의 보유장비(1억이상 장비 13대)

- 정전 대비 사전 전원 차단 실시(2015.4.24. 전원 off 완료)

연번		구분	제조사	구일일자	구입가격 (천원)	비 고
1	기체 크로마토그래프 /질량분석기	GC-MS	Varian, CP3800	‘02.10.30	184,478	냄새물질
2		GC-MS	Varian, 450GC	‘08.10.30	154,390	냄새물질
3		GC-MS	Varian,	‘10.04.19	155,300	NDMA 등
4		GC-QTOF/MS	Agilent	‘12.08.10	353,401	냄새물질
5		GC-MS/MS	Agilent	‘14.09.05	196,613	NDMA 등
6	액체 크로마토그래프 /질량분석기	LC-MS/MS	API3200	‘05.09.22	259,482	과불화화합물
7		LC-MS/MS	Thermo, TSQ	‘07.03.06	430,661	의약물질 등
8		LC-MS/MS	Waters, UPLC/TQD	‘08.12.02	325,852	마이크로시스틴
9		LC-MS/MS	Agilent, 6490	‘11.07.20	375,561	항생제 등
10		LC-Obitrap/MS	Thermo, DE/Exactive	‘12.09.13	425,660	의약물질 등
11		LC-MS/MS	Agilent, 6460	‘13.09.16	401,834	NDMA 등
12	방사선분광분석기	-	Canberra	’11.12.28	152,827	방사선물질
13	단일입자-유도결합플라즈마/질량분서기	ICP-MS	Perkinelmer	’14.7.1	310,848	나노물질 등

□ 정전 이후 장비 점검 계획

○ 점검기간 : 2015. 4. 27.(월) ~ 5.7.(목)

○ 고가 장비 점검내용

- 각 장비 특성에 맞도록 정밀 점검 실시

· 6개월 이상 장기 가동 장비 : 로터리펌프 오일 교체 등

· 로터리 펌프 작동상태 및 터보펌프 정상작동 여부 점검

· 전원공급 설비 이상여부 점검

· 이온소스부 오염물질 클리닝(염 제거 등) 및 캐필러리 점검

· 이온 분무부(Nebulizer) 플러싱 또는 교체

· ESI 분무부 니들 조정 및 교체

· N2 가스 트랩 교체 및 가스필터 교체

· Octopole, skimmer 클리닝 및 valve seal 교체

· 각종 노후 튜브 교체 및 가스 누출여부 점검

· LIMS 재구축에 따른 프로그램 호환성 여부 점검

· 노후 컬럼 교체 및 기기 내부 미세먼지 제거 등

- 장비 재가동에 따른 기기 상태 재설정 : autotune 실시

· 기기 진공상태 정상 여부 점검

· 기기내 수분제거 및 안정된 베이스라인 지속여부 점검

· 질량 해상도 점검

· 질량 시그널 정상 작동 여부 확인

○ 기초 실험장비 및 환경설비 점검

- 냉장·냉동고 등 시료보관 설비 정상 가동 여부

- 증류수 제조기, SPE 전처리 장비 점검

- 저울, 교반기, 건조기, 전기로 등 기초 실험장비 정상여부 점검

- 후드, 공기청정기 등 공조설비 및 항온항습기 등 실험실 환경설비 정상 여부

□ 조치사항

○ 정전 복구에 따라 기기 재가동 점검 등을 수행하여 수질분석에 지장이 없도록 신속한 정상가동 조치 수행

○ 점검결과에 따라 수리 필요시 수리계획 별도 수립.

□ 행정사항

○ 기기 가동률 등 장비 활용실적 평가시 본 점검일자 제외.

붙임 : 상수도연구원 전기설비 정기점검으로 인한 정전 요청 1부.  끝.