수질자동측정기 현장점검결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	강혜성	이우재	03/03 장성만

우리 사업소에 운영하고 있는 수질자동측정기에 대하여 안정적인 운영과 측정값의 신뢰성 확보를 위한 점검을 실시하고 그 결과를 보고합니다.

2014.  3.  3.

보고자 :  환경8급  강 혜 성

보 고 내 용

□ 점검일시 : 2014. 3. 3(월)

□ 점검지점 : 잠실동, 길동배수지

□ 점 검 자 : 강혜성, 김명주, 수질팀장

□ 점검내역

가. 잔류염소

지 점	실측값	표출값	교정값	비 고
길동배수지	0.43	0.44	-	오차범위(±0.02)
잠실동	0.19	0.18	-	〃

※먹는물 수질기준 4.0mg/L이하, 감시시스템 수질경보 0.1mg/L이하

□ 보고자 의견

○ 수질자동측정기 점검결과 잔류염소측정값이 오차범위내로 안정적으로 운영되고 있음.