문서번호	정수과-2389
결재일자	2015.5.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
이준호		정종기	05/12 이성재
협 조
	주무관			이승제

2015년

먹는물분야 숙련도 평가결과 보고

2015.  05.

뚝도아리수정수센터

2015년 먹는물분야 숙련도 평가결과 보고

2015년 국립환경과학원 주관 먹는물분야 3항목에 대하여 숙련도시험에 참여하고 시험결과에 대한 평가결과를 보고드림

Ⅰ		시험 개요

법적근거

○ 「환경분야 시험․검사 등에 관한 법률」 제18조 2

○ 「환경분야 시험․검사 등에 관한 법률」시행령 제13조 2

※ 먹는물관리법 시행규칙 제35조(검사기관의 지정 등)에 의거하여

정수센터는 먹는물수질검사기관으로 숙련도시험 대상기관임.

○ 「환경분야 시험․검사기관 정도관리 운영 등에 관한 규정」

(과학원 고시 제 2014-04호)

진행 절차

표준시료 수령 (3/3)	→	숙련도시험 수행 (3/2~3/26)	→	숙련도 시험 결과제출 (3/27)	→	시험결과 1차평가 통보 (5/7)

Ⅱ		숙련도 시험 수행

시험 항목:  암모니아성질소, 질산성질소, 염소이온

시험 기간: 2015.3.10.~3.12

실험자 : 이준호, 이승제

시험 방법

번호	항목	시험방법	분석장비
1	암모니아성-질소(NH3-N)	자외선/가시선 분광법	Cary 100 UV-Visible Spcetrophotometer
2	질산성-질소(NO3-N)
3	염소이온(Cl-)	적정법	-

시험 결과

번호	항목	시험결과	시험결과 표시자릿수
1	암모니아성-질소(NH3-N)	0.24	＊.＊＊
2	질산성-질소(NO3-N)	7.3	＊.＊
3	염소이온(Cl-)	3	＊

Ⅲ		평가 결과

세부평가결과

○ 평가기준 : Z 값에 의한 평가

Z=(x-X)/S

: x :대상기관 측정값, X:기준값, S=측정값의 분산

: lZl≤2 “ 만족 ”, lZl2 〉2, “ 불만족 ”

○ 항목별 평가결과

평가항목	측정결과 (mg/L)	z-score	평가결과
암모니아성 질소	0.24	-0.63	만족
질산성 질소	7.3	0.11	만족
염소이온	3	0	만족

○ 기관 평가결과 : 『 적합 』

환산점수=〔(총점/항목수)×(100/5)〕

= 〔(15/3)×(100/5)〕

=   100점

- 분야별 항목 평가결과를 만족 5점, 불만적 0점으로 환산

- 분야별 환산점수가 90점 이상이면 적합, 90점 미만이면 부적합

으로 판정

※ 붙임 : 2015년 먹는물분야 숙련도시험 평가결과 통보 1부. 끝.