문서번호	관리과-6321
결재일자	2015.5.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리과장	중랑물재생센터소장
하태영		代유화열	05/14 김동기
협조

「수질TMS 측정기기」 2015 정도검사에  따른 기술지원 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  05.

중랑물재생센터

관  리  과

『수질TMS측정기기』

2015 정도검사에 따른 기술지원 계획

수질TMS 측정기기의 정상가동여부 등을 점검하는 정도검사와 관련하여 측정기기 제조업체의 기술지원을 받아 정도검사를 수행코자 함

Ⅰ		정도검사 개요

관련근거

❍ 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제38조의3 같은법 시행규칙 제50조

❍ 환경분야 시험․검사 등에 관한 법률 제9조, 제11조 같은법 시행규칙 제30조

❍ 환경측정기기 정도검사 주기(국립환경과학원 고시)

❍ 환경측정기기의 형식승인․정도검사 등에 관한 규정(국립환경과학원 고시)

❍ 수질TMS관련 수질자동측정기기 정도검사 의뢰(‘15. 04.24 신청서 FAX 전송)

정도검사 대상(수질TMS관련 수질자동측정기)

측정기명	대수	최 근 정도검사	정 도 검사주기	비 고
SS	2	‘14. 05.14	1년
COD	2	‘14. 05.14	1년
T-N	2	‘14. 05.14	1년
T-P	2	‘14. 05.14	1년
pH	2	‘14. 05.14	2년	2016년도 대상

2015년 정도검사 실시

❍ 정도검사 신청일 :‘15. 04. 24(금)

❍ 정도검사 기관 : 한국산업기술시험원

❍ 정도검사 기간 :‘15. 05. 11(월) ~ 13(수)까지(3일간 실시)

❍ 정도검사 기술지원 기간 :‘15. 05. 07(목) ~ 13(수) 5일간.

Ⅱ		정도검사에 따른 기술지원

기술지원사유 및 내용

❍ 정도검사를 원활히 진행하기 위하여 측정기기에 대한 특성과 운영 등 기술지원이 가능한 기기 제조업체의 지원을 받아 정도검사 수행

❍ 측정기의 측정값 정밀도 향상과 정상가동을 위한 정밀점검 실시 등

정도검사 주요내용

❍ 설치규격 적정 여부

❍ 측정기 구조 적정 여부

❍ 측정범위, 반복성, 절연저항, 상대정확도 시험 등

기술지원업체

업 체 명	기술지원측정기명	비 고
주)백년기술	COD, T-N, T-P	측정기기 제조업체
토탈이앤텍	SS	측정기기 수리업체

Ⅲ		행 정 사 항

기술지원비 : 금6,098,000원(금육백구만팔천원)

❍ 세부산출내역

가. COD, T-N, T-P 측정기기 : 합계 4,048,000원

- 직접인건비(1인) : 181,229×5일=906,145

- 제경비 : 1식       인건비 × 1.1 = 996,760

- 기술료 : 1식(직접인건비+제경비)×0.2= 380,581

- 직접경비 :           100,000 × 5일 = 500,000

- 정도검사시약(COD외 2종) 150,000×6 = 900,000

소계 : 3,683,485(천원이하 절삭)

나. SS 측정기기 : 합계 2,052,600(천원이하 절삭)

- 직접인건비(2인) : 150,000×2일=300,000

- 제경비 : 1식        인건비 × 1.1 = 330,000

- 기술료 : 1식(직접인건비+제경비)×0.1= 63,000

- 직접경비 :     60,000 × 2일 × 2식 = 240,000

소  계 : 1,866,000

총합계 : 4,048,000 + 2,050,000 = 6,098,000

※ 정도검사기간이 3일을 초과할 경우에는 기술지원비가 추가될 수 있음.

❍ 예산과목 : 중랑물재생센터운영관리, 중랑물재생센터운영, 일반운영비,                 공공운영비

지출방법 : 정도검사 완료 후 청구에 의거 지출(무통장 입금)

정도검사 부적합시 조치내용

❍ 수질자동측정기의 측정값 불인정

❍ 수질자동측정기 수리후 재검사

❍ 수질자동측정기의 부적정 운영으로 인한 과태료 부과 대상(200만원)

붙임 : 견적서 2부.  끝.