문서번호	정수운영과-4949
결재일자	2015.5.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
정승경		손호철	05/18 차윤기
협 조

여과지 2계열 입자계수기 센서 고장수리 보고

2015. 5.

광암아리수정수센터

정 수 운 영 과

여과지 2계열 입자계수기 센서 고장보고

여과지 2계열 입자계수기 장기간 운용으로6 부속품이 노후되어 센서 이상 및 유량계 누수가 발생하였기 제조업체에 수리의뢰하고 수리여부 결과에 따라 향후 수리 조치하고자 함

1		입자계수기 설치 현황

설치장소	기 종	설치대수 및 채널		설치년도	비고
여과지 관랑	멀티플레서 (㈜그린텍 INC -센서IBR)	1계열	1대(8+1)	2004.03	2015 대체구매
		2계열	1대(8+1)	2010.12	내용연수 7년
		3계열	1대(8+1)	2010.12	내용연수 7년

※ 센서 : 1호 센서(여과지 8지 채널) + 2호 센서(통합수 1개 채널)

2		고장경위 및 조치사항

❍ 고장일시 : 2015. 5. 13.(수)

❍ 고장내용 : 여과지 2계열 입자계수기

- 압력 유량계 누수 발생

- 1호 센서  ‘체크센서’  시그널 발생 및 2호 센서 입자 검출 이상

- 자체점검 하였으나 조치 어려워 납품업체 (주)그린텍 INC에 방문점검 요청

❍ 제조업체 기술담당 방문 조치결과

- 방문일시 : 2015.5.14. 11:00

- 방 문 자 : ㈜그린텍 INC 장윤식(부설연구소 차장, mobile *************)

- 고장 및 오류발생 원인분석

① 압력유량계는 소모품성 물품으로 노후되었으므로 신품 교체하고

② 1호 센서는 작동이 되지않아 제조사(기술원천 - 미국 IBR) 수리가 필요

③ 2호 센서는 평소보다 검출 입자값이 다소 높아 보정이 필요함

2계열 입자계수기 전면	2계열 입자계수기 후면	납품업체 기술인력 점검	1호 센서(고장) 탈거

3		조 치 의 견

❍ 2계열 여과통합수 채널 2호 센서는 보정이 필요하지만 현재 2계열 여과지 보수공사 및 3~4지 운휴의 영향여부를 확인하고자 공사완료 후 보정 실시할 예정이며

❍ 1호 센서는 수리를 위하여 외부 반출조치 하고자 하며 수리기간은 약 30여일, 수리장소는 센서 제조업체가 있는 미국임

※ 수리비용은 약 150만원, 만일 신품 구매시는 약 일천만원 소요 추정됨

❍ 향후 1호 센서 수리여부에 따라 유량계도 구매하여 조치하고 입자계수기 정상 운용하고자 합니다.  끝.