문서번호	정수운영과-5086
결재일자	2015.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
정승경		손호철	05/19 차윤기
협 조

여과지 2계열 입자계수기 2호센서 고장수리 보고

2015. 5.

광암아리수정수센터

정 수 운 영 과

여과지 2계열 입자계수기 2호 센서 고장보고

여과지 2계열 입자계수기 장기간 운용으로 부속품이 노후 1호 센서(‘15.5.13)고장에 이어 2호 센서도 고장 발생하였기 제조업체에 수리  의뢰하고 수리여부 결과에 따라 향후 수리 조치하고자 함

1		입자계수기 설치 현황

❍ 정수운영과-4949(2015.5.18.)호 관련임

설치장소	기 종	설치대수 및 채널		설치년도	비고
여과지 관랑	멀티플레서 (㈜그린텍 INC -센서IBR)	1계열	1대(8+1)	2004.03	2015 대체구매
		2계열	1대(8+1)	2010.12	내용연수 7년
		3계열	1대(8+1)	2010.12	내용연수 7년

※ 센서 : 1호 센서(여과지 8지 채널) + 2호 센서(통합수 1개 채널)

2		고장경위 및 조치사항

[1호 센서 고장경위]

❍ 발견일시 : 2015. 5. 13.(수)

❍ 여과지 2계열 입자계수기 8채널 1호 센서  ‘체크 센서’  시그널 발생 및 자체점검

❍ 2015.5.14. 제조업체 (주)그린텍 INC 기술담당 방문 및 고장수리차 반출 조치

※ 2호 센서는 평소보다 검출 입자값이 다소 높아 보정조치 예정계획

[2호 센서 이상 확인]

❍ 발견일시 : 2015. 5. 18.(월)

❍ 여과지 2계열 입자계수기 1채널(통합수) 2호 센서  ‘체크 센서’  시그널 발생 및

제조납품업체 (주)그린텍 INC에 빠른 방문점검 요청

❍ 제조업체 기술담당 방문 조치결과

- 방문일시 : 2015.5.18. 16:00

- 방 문 자 : ㈜그린텍 INC 박상혁 대리

② 1호 센서와 마찬가지로 작동불가 상태이며  제조사(기술원천 - 미국 IBR)

수리가 필요

3		조 치 의 견

❍ 2015.5.14. 1호 센서 외부 반출시 2계열 여과통합수 채널 2호 센서는 보정이 필요하지만 현재 2계열 여과지 보수공사 및 3~4지 운휴의 영향여부를 확인하고자 공사완료 후 보정 실시할 예정이었으나

❍ 1호 센서와 마찬가지 이상 현상이 빌생하여 수리를 위하여 외부 반출조치 하고, 제조업체에 고장원인 및 조치(수리)내역 확인서를 제출토록 요구하였으며

※ 수리기간은 약 30여일, 수리장소는 센서 제조업체가 있는 미국임

※ 수리비용은 약 150만원, 만일 신품 구매시는 약 일천만원 소요 추정됨

❍ 향후 1･2호 센서 수리여부에 따라 유량계도 구매하여 조치하고 입자계수기 정상 운용하고자 합니다.  끝.