문서번호	시설관리과-13961
결재일자	2015.5.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
배재민		손병희	05/20 代채재일
협조
	주무관		김영태

휴대용유량계 비교측정 결과 보고

(자체비교측정 1분기)

2015. 5.

가압장, 배수지 유량계 자체 비교측정 결과 보고

2015년도 본부 누수방지과 유량계 유지관리계획에 의거 가압장,

배수지 유량계에 대하여 비교측정을 실시하고 그 결과를 보고합니다.

□  목 적

○ 휴대용유량계 비교측정 기능 습득

○ 본부(누수방지과-301) “2015년도 유량계설비 유지관리계획” 이행

- 가압장, 배수지 유량계 분기별 2개소 비교측정

- 비교측정 실적 경영평가 및 유수율 평가에 반영

□  비교측정 대상 및 측정입회자

○ 비교측정 대상 : 보광(배), 인수(배) 유량계 2개소

○ 측정입회자 : 배재민, 김영태, 순찰반(종로,성북) 4명

□  비교측정 결과

유량계명	구경 (mm)	검사(측정)시간	기준유량 (m³)	휴대용유량계 측정유량(m³)	오차(%)	측정 결과	비 고
인수(배)	250	05.18, 10:30 ~ 12:00	294	298.37	-1.46	양호
보광(배)	300	05.18, 17:10 ~ 18:40	125	125.39	-0.31	양호

붙임  1. 비교측정 데이터 1부

2. 비교측정 작업사진 1부. 끝.