보   고   서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김태호	조성관	05/26 이희세

수질자동측정기에 대한 법정정도검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015.  5.  26.

보 고 자 : 환경8급   성명 : 김태호

보       고       내       용

□ 검 사 일 시

- 2015. 4.27(월)~5. 8(금)

□ 대 상 지 점 : 관내 수질자동측정기 설치지점 13개소 26대

검 사 일 자	검 사 지 점	검 사 항 목
04. 27	증산배수지, 월드컵공원	탁도, 잔류염소
04. 28	송죽원, 자하문배수지	탁도, 잔류염소
04. 29	능안배수지	탁도, 잔류염소
04. 30	홍은3배수지, 시립소년의집	탁도, 잔류염소
05. 06	만리배수지, 쌍용황금아파트	탁도, 잔류염소
05. 07	마포소방서, 길마어린이공원	탁도, 잔류염소
05. 08	수도사업소	탁도, 잔류염소

※ 진관배수지 : 통신카드 및 메인보드 이상으로 법정정도검사 미실시

□ 법정정도검사 대행업체 : 한국산업기술시험원

□ 검사결과 및 조치사항

- 12개소 24대의 수질자동측정기 법정 정도검사는 정상적으로 실시함

- 진관배수지의 수질자동측정기는 통신카드 및 메인보드 이상으로 실시하지 못함

- 진관배수지의 통신카드 및 메인보드는 수리(교체)를 완료하였으나 검사신청 후 1개월이 지나 향후 재신청하여 법정 정도검사를 실시할 예정임

□ 보고자 의견

- 통신카드 및 메인보드 이상으로 법정 정도검사가 실시되지 못한 진관배수지 수질자동측정기에 대하여 재신청 하여 법정정도검사를 실시하고자 합니다.

- 법정검사 대행업체에서 정도검사 비용청구시 12개소 24대에 대하여 우선 법정비용을 지출하고자 합니다.