문서번호	정수시설과-4889
결재일자	2015.6.1.
공개여부	대시민공개

★주무관	주무관	주무관		정수시설과장	결재
김광수	김성범	강태환		06/01 유영춘
협 조

풍납 원수 수질자동측정기 일일 점검일지

❍ 점검등급 : 일일 점검

❍ 점검대상 : 풍납 취수장

❍ 점검일   : 2015년 5월 31일

근무자	주간	김광수.박영률		야간	김성범.노승철
장비명	주요 점검 사항		점검 결과
			주 간			야 간
PH 수온 탁도	* 시료의 적정 유입량 점검 * 전극 오염 여부점검 * 측정값의 정상여부 * 측정부의 청소 및 출력상태		이상없음			이상없음
			이상없음			이상없음
			이상없음			이상없음
잔류염소	* 시료 및 시약의 유입상태 * 측정셀의 오염 및 누액여부 * 측정값의 정상여부		이상없음			이상없음
NH3-N	* 시료 및 시약의 유입 및 잔량확인 * 디스플레이 값의 정상여부 * 시료펌프의 정상여부		계측기 불량 점검요망			계측기 불량 점검요망
TOC	* 시료 유입상태 점검 * 시약 잔량 및 유입상태 확인 * 튜브 내부의 이물질 제거 상태		이상없음			이상없음
시안	* 시료 및 시약의 유입 및 잔량확인 * 디스플레이 값의 정상여부		이상없음			이상없음
폐놀	* 필터의 오염여부 * 시료 및 시약의 유입 및 잔량확인 * 측정부 광원부 디스플레이의 정상여부		이상없음			이상없음

구 분	점검결과 및 조치사항
09시~18시	▶ 전, 후단 잔류염소 실측정 계측값 비교분석 - 전, 후단 계측기 Span조정 및 에어제거 - 계측기 PH조절용 CO2공급량 조정 및 용기압력 점검 ▶ 생물경보기 물벼룩 활동상태 불량 점검요망 ▶ NH3-N 계측기 불량 점검요망 - 시약 공급펌프 및 교반기 가동상태 점검 - 계측기 검량실행 및 시약공급 점검 ▶ 총유기탄소(TOC) 계측기 노즐정비 및 에어제거 ▶ 각 계측기 시약잔량 및 공급상태 점검 ▶ 센서(전기전도도,PH,온도) 점검
18시~익일09시	▶ 전, 후단 잔류염소 실측정 계측값 비교분석 - 전, 후단 계측기 Span조정 및 에어제거 - 계측기 PH조절용 CO2공급량 조정 및 용기압력 점검 ▶ 생물경보기 물벼룩 활동상태 불량 점검요망 ▶ NH3-N 계측기 불량 점검요망 - 시약 공급펌프 및 교반기 가동상태 점검 - 계측기 검량실행 및 시약공급 점검 ▶ 총유기탄소(TOC) 계측기 노즐정비 및 에어제거 ▶ 각 계측기 시약잔량 및 공급상태 점검 ▶ 센서(전기전도도,PH,온도) 점검