문서번호	원수관리과-1384
결재일자	2015.6.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		원수관리과장
김대용		06/04 손주옥
협 조
	주무관			김향석

관리 전환 계측기 설치 완료 보고

2015. 6

강북아리수정수센터

원수관리과

관리전환 계측기 설치 완료 보고

우리 정수센터 취수장에 설치되어 있는 암모니아성질소,시안 계측기 유지관리 및 측정값의 불안정으로 원수 수질 관리에 어려움이 발생되어 폐쇄된 구의 취수장에 설치되어 있는 계측기를 관리 전환 설치 운영하여 안정적인 수질감시와 적정 전염소처리로 정수센터의 후속공정 안정화와 예산절감을 하고자 함.

추진근거

원수관리과(2014.2.24)계측기 유지관리 현황 보고

원수관리과(2014.09.19)관리전환 요청

강북정수과(2014.10.07)관리 전환 통보(승인)

추진배경

동일 기종의 설치 댓수가 소수이어서 유지관리에 어려움이 있으며 측정값의

불안정으로 원수 수질관리에 어려움이 발생

강북통합취수장의 취수량 증가로 수질관리가 중요시되며 서울시 정수센터

취수장(자양.풍납)에  동일 계측기가 설치되어 원활히 운영되고 있으며

계측기의 유지관리, 정보 공유, 예산절감 차원에서 관리전환 설치 추진

운영현황

현재 설치되어 운영중인 계측기는 운전중 정지되는 횟수가 자주 발생되고 국내 설치 댓수가 적어 유지관리 업체의 신속한 부품 교체 및 정비가 되지  않는 관계로 정상적인 계측기 운영에 많은 어려움이 있으며,

암모니아성질소 계측기의 불안정으로  전염소 투입후 취수장에서 4.5km 떨         어진 착수정 잔류염소를 비교 분석하여 투입하므로 수질 급변시 전염소 적기        투입을 할수 없는 실정임(취수장에서 착수정 유달시간 40~50분)

문제점

측정값의 불안정으로 계측기 신뢰성이 떨어짐

암모니아성질소 변화에 따른 전염소 투입율의 실시간 대응에 어려움이 발생

측정에 소모되는 측정 시약의 유지관리비 측면에서도 계측기 전용시약을         구매 사용하여야 되고 소모품 또한 고가이므로 비경재적

시안계측기의 경우 수리비가 관리전환 동일 계측기구매 가격대로 관리전환의

필요

취 수 장	계측기명	설치년도	댓수	모델	제작사	제조국
구의정수센터 (관리전환계측기)	암모니아성질소	2004.09	1	nanochem6300	유일나노텍	국산
	시 안	2008.11	1	nanochem6100	유일나노텍	국산
강북정수센터 (기존계측기)	암모니아성질소	2009.12	1	AMTAX inter2	HACH	미국
	시 안	2009.12	1	8810-ISE	HACH	미국

계측기 현황

설치 및 조치 현황

계측기 받침,시료수 유입배관등 계측설비 원수관리과 자체 제작

본부 통합감시 시스템 정비

-본부통합감시시스템,정수센터,취수장 제어실 렌지변경등

계측기 표준 검량 및 측정값 정도 확인

설치완료후 표준화 및 계측

설치 전후 측정 결과 비교(Seoul Water Now 월보 자료)

기대효과

수질변화에 따른 원수 수질 관리로 정수처리 후속 공정의 안정화

계측기의 재활용 및 소모성 부품 및 약품비 절약으로 예산절감

계측기 구매 대체 효과에 따른 예산 절감

기존 계측기 부품 교체등 수리비가 국산 계측기 가격대

수질변화에 따른 적정 전염소 처리(소독공정의 안정화)

타정수센터와 업무 공유로 인한 업무효율성 증대

예산절감 효과 분석

■  총 예산절감 효과 : 71백만원

시약 부분 예산 절감 효과(7,059천원)

월 : 569,500 + 18,750 =  588,250원

년 : 588,250 x 12 = 7,059,000원

계측기	제작사	측정시약구분		시약	소모량	가격	월유지비	예산 절감효과	비고
암모니아성 질소	유일 나노텍	전처리시약		NaOH	4kg	24,000	27,500	569,500 (월)	자체 시약제조
		세정시약		H2SO4	1kg	3,500
	HACH	표준시약		LCW862		33,000	569,500 (제로.표준시약제외)		전용시약
		제로시약		LCW804		23,000
		클리닝시약		LCW819	250ml	25,000
		측정시약A제	SET	BCF504	5.2L	572,000
		측정시약B제		BCF505	5.2L
시안	유일 나노텍	전처리시약		NaOH	2kg	12,000	13,750	18,750 (월)	자체 시약제조
		세정시약		H2SO4	500g	1,750
	HACH	전처리시약		NaOH 35%	4ℓ	15,000	32,500		전용시약
		세정시약		NaCIO	1.3kg	17,500

계측기 구매 대체효과에 따른 예산 절감 효과(64백만원)

- 시안계측기 : 32백만원

- 암모니아성질소 계측기 : 32백만원  끝.