문서번호	물환경연구부-5839
결재일자	2015.6.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	물환경생태팀장	물환경연구부장		서울특별시보건환경연구원장
윤호균	윤중섭	전재식		06/08 정권
협 조
	주무관		이광식

수질 측정장비 정도관리 및 점검 결과보고

2015. 06.

물환경생태팀

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

수질 측정장비 정도관리 및 점검결과 보고

수질사고 사전예방, 수질측정소의 안전사고 예방, 측정자료의  정확성과 신뢰성 확보를 위해 측정기기에 대한 정밀점검 및 검ㆍ교정 정도관리를 실시하고 결과를 보고드림

Ⅰ		추 진 개 요

❍ 추진근거 : 수질측정망 정도관리  및 점검계획

(물환경연구부-2240( ‘15. 3. 12.)

❍ 추진일시 : ‘15. 3. 16 ~ 5. 15(약 8주)

Ⅱ		추 진 내 용

❍ 측정소 시설점검(전기, 보안, 가스누출 등)점검

❍ 측정장비 관리상태 및 시설물 상태 점검

❍ 측정장비의 ZERO(증류수) 분석

❍ 표준물질에 의한 검ㆍ교정 실시 드리프트 분석

❍ 냉ㆍ난방 작동상태 및 실내온도 점검

❍ 미지시료에 의한 측정자료 정확성 분석

❍ 정도검사 대상 항목(외부기관)은 한국환경공단과 연계실시

Ⅳ		정도관리 및 전기안전 점검

❍ 점 검 자 : 물환경생태팀 직원

용역업체(야나코코리아, 한국아이티에스)

❍ 점검 미지 표준액제조 : 조현석

❍ 전기점검 협조 : 대기측정관리팀 조성호

Ⅴ		점 검 결 과

측정소명	점검항목	점검결과	비 고
노량진	T-N	양호	VOC측정기 검출기 및 칼럼 등 감도저하 많은 문제점 발생 내구연한 경과로 하반기 불용처분 예정
	T-P	양호
	TOC	양호
	TOD	양호
	Phenol	양호
	CN	양호
	ABS	양호
	VOC	검출기 및 칼럼 등 감도저하
선 유	T-N	양호
	T-P	양호
	TOC	양호
	Phenol	양호
	CN	양호
	ABS	양호
행 주	T-N	양호
	T-P	양호
	TOC	양호
	Phenol	양호
	CN	양호
	ABS	양호
	TOD	양호

측정소명	점검항목	점검결과	비고
탄 천	T-N	양호
	T-P	양호
	TOC	양호
	Phenol	양호
	CN	양호
	ABS	양호
	Hg	양호
중랑천	T-N	양호
	T-P	양호
	TOC	양호
	Phenol	양호
	CN	양호
	ABS	양호
안양천	T-N	양호
	T-P	양호
	TOC	양호
	Phenol	양호
	CN	양호
	ABS	양호

Ⅵ		행 정 사 항

❍ 노량진 VOC측정기 검출기 및 칼럼 등 감도저하 문제점 발생 하반기 불용처분 예정

❍ 중랑천 및 안양천측정소 전기분전반 현재 노후부식 진행과 내용연수 경과로 하반기 교체 예정

붙임 : 1. 수질측정망 정도관리 보고서 및 data

2. 수질측정망 수은 정도관리 보고서 및 data

3. 수질측정망 전기안전 점검보고서.  끝.