문서번호	정수과-2782
결재일자	2015.6.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
박종성		박근희	06/15 이태일
협조	주무관		경규선
	주무관		홍병의

수질자동측정기(주간) 점검결과보고

2015. 6. 8.부터 ~  6. 14.까지

구의아리수정수센터

(정수과 수질연구실)

제 1 정 수 장
기종별	주간 점검사항	공정별	점검결과	작업사항 및 수리조치 내역
탁도계	: 배선접속부 절연저항점검 : 광원램프및 Lense오염상태점검 : 영점,스팬 조정, 교정(변환기) : 측정조, 탈포조, 세정장치점검 : 예비품 교체	착수정	양 호	○알카리도계: 착수정, 침전지 (6/11) - 시약제조(황산희석수 50L) ○잔류염소계: 착수정(Free, Total) (6/9) - Maintenance Kit * 2 교체 ○공정별 수질측정기 이상점검
		침전수	양 호
		여과지별(12대)	양 호
		여과 배출수	양 호
		여과 통합수	양 호
pH계	: 배선접속부 절연저항점검 : 검출부 오염 및 내부액점검 : 영점,스팬 조정, 교정(변환기) : 예비품 교체	착수정	양 호
		응집지	양 호
		침전지	양 호
알카리도계	: 배선접속부 절연저항점검 : 전극부오염 및 배관접속부점검 : 영점,스팬 조정, 교정(변환기) : 측정조, 시약조 점검 : 예비품 교체	착수정	양 호
		침전수	양 호
AUTO쟈-테스터	: 시료,시약,펌프,유닛 상태점검	착수정	양 호	○잔류염소계:착수정 (6/9) - 시약 교체: HACH CL-17(FREE) = 1 SET ○시료수 펌프: 여과지별(6/10) - 여과지 4호 샘플링 펌프 고장으로 펌프교체(윌로펌프 PW-350M) ○공정별 수질측정기 이상점검
전기전도도	: 시료유입량,전극,오염상태	착수정	양 호
수 온	: 시료유입량,전극,전송,기타	착수정	양 호
입자계수기	: 시료유입량,센서,전송,기타	여과지,침전지	양 호
잔류염소계	: 배선접속부 절연저항점검 : 전극부오염 및 배관접속부점검 : 영점,스팬 조정, 교정(변환기) : 측정조, 시약조 점검 : 예비품 교체	착수정	양 호
		착수정(Total)	양 호
		침전지	양 호
		여과지	양 호
		정수지(A)	양 호
시료수펌프	: 과전류,소음,과열,급수상태	각 공정별	양 호

제 2 정 수 장
기종별	주간 점검사항	공정별	점검결과	작업사항 및 수리조치 내역
탁도계	: 배선접속부 절연저항점검 : 광원램프및 Lense오염상태점검 : 영점,스팬 조정, 교정(변환기) : 측정조, 탈포조, 세정장치점검 : 예비품 교체	착수정	양 호	○알카리도계: 착수정, 침전지 (6/11) - 시약제조(황산희석수 10L) ○공정별 수질측정기 이상점검
		침전수	양 호
		여과지(10대)	양 호
		여과통합수	양 호
		여과배출수(2대)	양 호
pH계	: 배선접속부 절연저항점검 : 검출부 오염 및 내부액점검 : 영점,스팬 조정, 교정(변환기) : 예비품 교체	착수정	양 호
		응집지(2대)	양 호
		침전지	양 호
알카리도계	: 배선접속부 절연저항점검 : 전극부오염 및 배관접속부점검 : 영점,스팬 조정, 교정(변환기) : 측정조, 시약조 점검 : 예비품 교체	착수정	양 호
		침전수	양 호
CAST	: Rinse volume 확인 : Sample pump tube 오염도,손상점검 : 시료,시약,Cell 유닛상태	착수정	양 호	○공정별 수질측정기 이상점검
iPDA	: 시료유입전전자밸브 및 측정부 오염상태	응집지	양 호
전기전도도	: 시료유입량,전극,오염상태	착수정	양 호
수 온	: 시료유입량,전극,전송,기타	착수정	양 호
입자계수기	: 시료유입량,센서,전송,기타	여과지(10지)	양 호
잔류염소계	: 배선접속부 절연저항점검 : 전극부오염 및 배관접속부점검 : 영점,스팬 조정, 교정(변환기) : 측정조, 시약조 점검 : 예비품 교체	착수정	양 호
		침전수	양 호
		정수지(B)	양 호
시료수펌프	: 과전류,소음,과열,급수상태	각 공정별	양 호

고 도 / 송 수
기종별	주간 점검사항	공정별	점검결과	작업사항 및 수리조치 내역
탁도계	: 배선접속부 절연저항점검 : 광원램프및 Lense오염상태점검 : 영점,스팬 조정, 교정(변환기) : 측정조, 탈포조, 세정장치점검 : 예비품 교체	활성탄지(2대)	양 호	○잔류염소계:용마,월계,정수지(1,2) (6/9) - 시약 교체: HACH CL-17(FREE) = 4 SET ○공정별 수질측정기 이상점검
		송 수	양 호
pH계	: 배선접속부 절연저항점검 : 검출부 오염 및 내부액점검 : 영점,스팬 조정, 교정(변환기) : 예비품 교체	송 수	양 호
수 온	: 시료유입량,전극,전송,기타	활성탄지(2대)	양 호
		송 수	양 호
잔류염소	: 배선접속부 절연저항점검 : 전극부오염 및 배관접속부점검 : 영점,스팬 조정, 교정(변환기) : 측정조, 시약조 점검 : 예비품 교체	송 수 (용마1,월계1)	양 호
전기전도도	: 시료유입량,전극,오염상태	송 수	양 호
입자계수기	: 시료유입량,센서,전송,기타	활성탄지(2대)	양 호
TOC	: 시료 및 시약의 유입상태 : 펌프,튜브 및 유닛 상태	활성탄지(2대)	양 호
		오 존 후	양 호
잔류오존농도	: 시료유입량,전극,오염상태	오 존	양 호
과수농도	: 시료유입량,전극,오염상태	오 존	양 호

특 이 사 항 및 예비품(소모품, 시약)교체 내역

○잔류염소 시약 교체: HACH CL-17(FREE) = 5 SET (6/9)

○잔류염소계 #1착수정(Free) CL-17 소모품 Maintenance Kit * 1 사용 (6/9)

○잔류염소계 #1착수정(Total) CL-17 소모품 Maintenance Kit * 1 사용 (6/9)

○시료수 펌프 - 여과지 4호 펌프교체(윌로펌프 PW-350M) (6/10)