문서번호	수질분석과-1408
결재일자	2014.3.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		수질분석과장	수질연구부장
이경우		이종규	전결 03/05 김복순
협 조
	수질조사과장			함영국
	★미량물질과장			이수원
	미생물과장			이만호

'14년도 국립환경과학원 주관 숙련도시험 참가계획

2014.03.

상수도연구원

‘14년도 국립환경과학원 주관

숙련도시험 참가계획

국립환경과학원에서 주관하는 숙련도시험에 참가하여 우리 연구원의 수질분석 결과의 유효성을 검증하고 정확성과 신뢰성을 제고하고자 함

1		개 요

추진근거

○ 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」제18조의2(시험·검사기관의 정도관리)

○ 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」시행령 제13조2(시험·검사기관)

○ 「환경시험·검사기관 정도관리 운영 등에 관한 규정」(국립환경과학원 고시 제2014-04호)

추진목적

○ 측정분석능력 향상과 검사결과에 대한 정확성 및 신뢰성 확보

진행방법

숙련도시험 계획 송부	⇒	표준시료 배부	⇒	표준시료 분석	⇒	분석결과 입력	⇒	평가결과 확인
(국립환경과학원→상수도연구원)		(국립환경과학원→상수도연구원)		(상수도연구원)		(상수도연구원)		(상수도연구원)

평가방법 및 기준

구 분	방법 및 기준
항목 평가	항목별 Z 값에 따른 평가 ※분원성연쇄상구균, 살모넬라, 쉬겔라는 동정 결과 확인된 미생물명의 일치 여부에 따라 적합, 부적합으로 판정
	만족 : ｜Z｜≤ 2	불만족 : 2 <｜Z｜
기관 평가	항목 평가결과를 만족 “5점”, 불만족 “0점”으로 부여하여 총점을 100점으로 환산하여 계산
	적합 :환산점수 ≥ 80점	부적합 : 환산점수 < 80점

※ 1. Z =  (: 대상기관의 측정값,  : 기준값,  : 측정값의 분산정도(또는 목표표준편차))

2. 환산점수 = 총점/항목수 × 100/5

2		숙련도시험 참가계획

주관기관 : 국립환경과학원 환경측정분석센터

대    상 : 연구원 시험항목 담당자

참가분야 : 먹는물, 수질

항    목 : 암모니아성질소 등 34항목(평가항목 31, 예비항목 3)

분 야	항 목	해당과
먹는물 (19항목)	암모니아성질소, 불소, 염소이온, 질산성질소, 황산이온, 시안*, 페놀*, 납, 비소, 카드뮴, 크롬, 수은	수질분석과(12)
	클로로폼, 벤젠, 파라티온, 다이아지논	미량물질과(4)
	분원성연쇄상구균, 살모넬라, 쉬겔라	미생물과(3)
수질 (15항목)	생물화학적산소요구량, 화학적산소요구량, 총질소, 총인, 시안, 페놀류, 부유물질	수질조사과(7)
	카드뮴, 구리, 크롬, 납, 망간, 비소, 수은, 수은*	수질분석과(8)

※ *표시된 항목은 예비항목으로 평가되지 않음

일    정

○ 시료수령

- 먹는물분야 : 2월 26일   ※ 미생물항목 : 3월 4일(예정)

- 수 질 분 야 : 3월 6일(예정)

○ 분석결과 입력 : 3월 28일까지

※ 종합운영시스템(http://qaqc.nier.go.kr) 이용

○ 평가결과 확인 : 7월 1일(예정)

※ 종합운영시스템(http://qaqc.nier.go.kr) 이용

3		기대효과

외부 평가기관으로부터 분석결과의 정확성 및 신뢰성을 확보함으로서 우리 연구원의 측정분석결과에 대한 품질을 보증

정도관리 검증기관으로 인정받아 먹는물수질검사기관 유지에 기여

4		행정사항

수질조사과, 미량물질과, 미생물과의 숙련도시험 항목 담당자는 분석결과를 3월 25일까지 림스에 입력.  끝.