문서번호	정수과-3047
결재일자	2015.6.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
김미란		06/18 정종기
협 조

수질자동계측기 점검일지(실험실 6.17)

2015. 6

정  수  과

수질자동계측기 점검기록부

점검자 : 김미란,이준호,이승제                                     2015. 6. 17 (09:00~18:00)

계측기명	점검사항	점검대상 (대수)	점검 결과	조치내용
탁도계 (9)	․ 측정값 및 램프의 정상여부 ․ 탁도측정범위의 적정여부 ․ 시료의 정상유입여부 ․ 탈포조 및 측정조의 오염여부 ․ 영점 및 표준스판 교정여부	원 수 (1대-구취수)	정상	○ 원수(착수정), 침전수(#2,#3), 여과수(#2,#3), 정수 - 측정값 점검 및 보정
		침전수 (2대-#2,#3)	정상
		여과수 (2대-#2,#3)	정상
		정 수 (4대-#1,#2,#3,송수)	정상
pH계 (13)	․ 측정값의 정상여부 ․ 시료의 정상유입여부 ․ 전극의 오염여부 ․ 영점 및 표준스판 교정여부	원 수 (1대-구취수)	정상	○ 착수정(신․구취수 전단 및 후단), 혼화지, 원수(혼합), 침전수, 여과수, 정수 - 측정값 점검 및 보정
		혼화수 (4대-#2-1,#2-2, #3-1#3-2)	정상
		침전수(1대-#3)	정상
		여과수(1대-#2)	정상
		정수(2대-#3,송수)	정상
		착수정-CO2 (4대-신,구)	정상
알칼리도계 (3)	․ 측정값의 정상여부 ․ 시료 및 시약의 정상유입여부 ․ 전극 및 분석조의 오염여부 ․ 영점 및 표준스판 교정여부 ․ 기타 부속품의 정상작동여부	원 수 (1대-구취수)	정상	○ 원수, 침전수(#2,#3) - 측정값 점검 및 보정
		침전수 (2대-#2,#3)	정상
잔류염소계 (8)	․ 측정값의 정상여부 ․ 시료 및 시약의 정상유입여부 ․ 전극 및 분석조의 오염여부 ․ 영점 및 표준스판 교정여부 ․ 기타 부속품의 정상작동여부	원 수 (2대-신,구취수)	정상	○ 원수(신,구취수, 여과수, 정수, 송수) - 측정값 점검 및 보정
		여과수 (2대-#2,#3)	정상
		정 수 (4대-#1,#2,#3,송수)	정상
전기전도도계 (2)	․ 측정값의 정상여부 ․ 시료의 정상유입여부 ․ 전극의 오염여부, 교정여부 ․ 기타 부속품의 정상작동여부	원 수 (1대-구취수)	정상	○ 원수, 정수(#3) - 측정값 점검 및 보정
		정 수 (1대-#3)	정상
수 온 계 (2)	․ 측정값의 정상여부 ․ 시료의 정상유입여부 ․ 전극의 오염여부, 교정여부 ․ 기타 부속품의 정상작동여부	착수정	정상	○ 원수(착수정), 정수(#3) - 측정값 점검 및 보정
		정 수 (1대-#3)	정상