소방장비 고장발생보고서(자동제세동기 3유도케이블선 고장)
문서번호	봉천119안전센터-2849	결재	담당자	진압2대장	센터장
등록일자
			부정훈	채동학	06/24 이중구
수 신	재난관리과장
접수번호

장비명(건명)	자동제세동기		관리부서	봉천119안전센터
고 장 일 시	2015. 06. 22		장 소	봉천119안전센터 구급차 안
규 격(모델명)	CU-HD1 자동제세동기 3유도 케이블선
조치사항	상급부서 보고 (응급처치 도중 심전도 체크 필요한 경우 필립스 모니터로 대체 및 제세동기 패치로 대체 사용중)
원인 및 상태	장비노후로 인한 3유도 케이블선 접촉불량
담당자 의견	부품교체 필요함.
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역	담당자			비고
-	-	-			-
위와 같이 우리119안전센터 구급대가 사용중인 자동제세동기에 고장이 발생하였음을 보고합니다. 2015년 6월 24일 계급: 지방소방사 성명: 부 정 훈

	봉천119안전센터장