문서번호	슬러지재활용과-4776
결재일자	2015.6.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장
신성현		06/25 이동신
협조

3처리장 벨트탈수동 수분측정기

부품 교체수리 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6.

서울특별시 중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

3처리장 벨트탈수동 수분측정기 부품 교체·수리

3처리장 벨트탈수동에서 슬러지케익 함수율 측정용으로 사용중인 수분측정기를 수리하여 탈수동 운영에 만전을 기하고자 함

□ 고장내용

○ 수분측정기 사용시 수치값이 상시 변화하여 탈수동 자체 함수율 측정 불가능

○ 업체에 의뢰하여 점검한 결과 측정기 센서오작동으로 인한 고장

□ 조치계획

○ 하중센서 신품으로 교체 및 측정기 편차값 조정후 재사용

□ 행정사항

○ 타업체와 비교하여 낮은 가격의 견적을 제시한 하나계측기에 의뢰하여 수의계약

○ 소요예산 : 495,000원(금사십구만오천원)

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터운영, 일반운영비

공공운영비

붙  임 : 1. 견적서 및 비교견적서 각 1부.  끝.