문서번호	기전과-2246
결재일자	2014.3.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
최경주		03/07 정윤식
협 조

미세먼지 측정기 고장수리 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 3.

북부도로사업소

기  전  과

미세먼지 측정기 고장수리 보고

관내 북악, 구기터널에 설치되어 있는 미세먼지 측정기의 고장으로 관리에 문제가 있어 제작업체에 점검 의뢰하고 선 수리조치에 따른 결과보고 임.

□ 고장 수신기 내역

설치장소	명 칭	구입년도	제 작 사	고 장 내 용
북악터널	미세먼지 측정기 (PM-10)	2008.11	(미국) Met One Instruments, Inc	광컨버터 노화로 신호전달 불량

□ 보고내용

○ 고장점검 및 수리 완료일 : 구기터널 – 2014.1.6. , 북악터널 – 2014.2.17.

○ 조치내용 : 북악, 구기터널에 설치되어 있는 미세먼지 측정기 유지보수 용역                 업체의 점검결과 두 곳 모두 측정기의 RS-232 신호를 광신호로                 바꾸어 주는 광컨버터의 노후로 신호 전달이 불량하여 동작불가                 상태로 판명되어 부품 교체수리 선 조치완료.

○ 행정사항 : 수리비 지출.

□ 수리업체

○ 업체명 - 하림엔지니어링㈜ (대표 안현정)

주  소 – 경기도 부천시 원미구 송내대로 388, 201동105호(약대동, 부천테크노파크)

연락처 – 02) 477-9080

□ 소요예산 : 금1,980,000원

□ 예산과목

○ 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물 일상유지보수, 시설비 및 부대비,

시설비(401-01).

따로붙임 : 1) 제작사 점검 소견서 및 확인서 각 1부.

2) 산출기초조사서 및 견적서 각 1부.

3) 수리사진 1부.  끝.