문서번호	신물질분석과-918
결재일자	2015.7.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		신물질분석과장
김준일		07/06 안재찬
협조

정전으로 인한 연구장비 점검 결과 보고

2015. 7.

수질분석부

신물질분석과

정전으로 인한

연구장비 점검 결과 보고

6월 6일 차단기 오작동으로 인한 정전 발생으로 신물질분석과 연구장비 일부에 비정상적 셧다운(Shut down)이 발생하여 정밀점검을 실시하고 보고드립니다.

□ 근 거

○ 정전으로 인한 연구장비 점검 계획 보고(신물질분석과-773, ’15. 6. 8.)

□ 정전 발생 장비 현황

○ 신물질분석과 5대

연번	장비	구분	제조사	구입일자	분석항목	설치위치
1	액체크로마토그래프 /질량분석기	LC-MS/MS	Thermo, TSQ	‘07.03.06	의약물질 등	LC-MS실 (room 3)
2		LC-MS(Orbitrap)	Thermo, DE/Exactive	‘12.09.13	의약물질 등
3		LC-MS/MS	Waters, UPLC/TQD	‘08.12.02	농약류 등
4		LC-MS/MS	Agilent, 6490	‘11.07.20	항생제 등
5		LC-MS/MS	Agilent, 6460	‘13.09.16	조류독소분석 등

□ 정전 이후 장비 점검

○ 점검자 : 신물질분석과 권학선, 안치화, 김준일, 손보영

○ 점검기간 : 2015. 6. 8.(월) ~ 6. 30.(화)

○ 정밀 점검 내용 및 결과

• LC-MS/MS(Thermo, TSQ)

- 정상가동확인

• LC-MS(Orbitrap)(Thermo, DE/Exactive)

- 6월 16일 : 자동시료주입기 통신문제 점검

- 6월 30일 : 자동시료주입기 통신문제 정상화(LIMS 연결 가능)

- 정상가동확인

• LC-MS/MS(Waters, UPLC/TQD)

- 정상가동확인

• LC-MS/MS(Agilent, 6490)

- 6월 8일 : 기기가동 후 진공상태 안정화

- 6월 9일 : autotune을 실시 했으나 감도저하로 tuning 실패

- 6월 10일 : source charging현상 발견, spray shield 및 캐필러리 세척

- 6월 11일 : autotune 실시, negative low mass(112.99) 검출 불가,

제조사 점검요청

- 6월 22일 : 제조사 엔지니어 점검, octapole 및 iFunnel 세척, 기기안정화

- 6월 23일 : autotune 실시, negative low mass(112.99) 감도가

소폭개선 됐으나 내부오염 추정, octapole dipping 및                   full cleaning 필요

제조사 엔지니어 정밀점검 및 내부세척	세척 후 음이온모드 점검 112.99 소폭 증가(104, 정상범위 : 106 이상)

• LC-MS/MS(Agilent, 6460)

- EMV 소폭상승(positive:1530→1560, negative:1550→1600)

- 정상가동확인

□ 향후계획

○ 점검결과 : LC-MS/MS(Agilent 6490) 질량분석기 내부 오염으로             수리 필요 ⇒ 고장보고서 작성 및 신속 수리