문서번호	원수관리과-1735
결재일자	2015.7.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	원수관리과장
김대용		김태현	07/09 손주옥
협조

총유기탄소(TOC)계측기 수리 계획 보고

2015. 07

강북아리수정수센터

(원수관리과)

총유기탄소(TOC)계측기 정비 계획 보고

취수장에 운영중인 총유기탄소(TOC) 계측기 계측값이 헌팅 현상이 발생하여 전문유지관리 업체에 점검을 의뢰하여 그 결과에 따라 해당 부품을 구매 교체하여 계측기 운영관리에 만전을 기하고자 함.

계측기 현황

측정기명	제작사	모 델 명	측정방식	수량	규격(측정범위)	설치년도
총유기탄소(TOC)	GE(프)	Sivers900	CO2막 전도도법	1	0.00~10ppm	09.12

점검 내용

점검일시 : 2015. 7. 06

점 검 자 : 원수관리과 김 대용, 김태현,   영인과학 장태식

점검내용 : 전문유지관리 업체인 영인과학 장태식과 합동으로 계측기

운전 상태를 정밀 점검한 결과 계측값의 헌팅 현상이 발생

되는등 실제 부적정하게 운전되고 있음

점검결과 및 조치

원    인 :  장기간 사용으로 UV 리텍터 경화에 의한 공기 유입

임시조치  : 전문업체에 보유중인 중고품을 설치하여 정상 운영하고 있으며 구매후 신품으로 교체

교체대상품목  :  900 Reactor Replacement Kit

소요예산 및 지출

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수 및 취수비, 재료비(일반재료비)

예산금액  : 340만원

지    출   : 구매후 법인카드결제  끝.