문서번호	정수과-2575
결재일자	2015.7.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
이종관		07/13 임건혁
협 조

탁상용 탁도계 고장 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 7

강북아리수정수센터

정수과

탁상용 탁도계 고장 보고

실험실에서 사용중인 탁상용 탁도계 고장이 발생하여 아래와 같이 점검하고 필요 부품을 구매하고자 합니다.

2015. 7. 13

보고자  지방공업연구사  이종관

----- 다  음 -----

장비내역

○ 장 비 명 :HACH사 2100N

○ 용   도 : 공정수 탁도측정

○ 구매년월 : 2005년 6월

○ 구매금액 : 2,728,000원

고장 증상

○ 탁도 바탕값이 0.040NTU로 높계 유지 : 저농도 탁도 측정시 오차발생

○ 장비 전원부 이상으로 정상적인 부팅이 되지 않음

조치내용

○ 장비 점검 : 2015년 7월 13일 예정

○ 점검 업체 : 유일랩테크

예산사항

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 재료비,일반재료비

○ 구매방법 : 물품 구매 후 정수과 법인카드 결제.  끝.