문서번호	진료부-5992
결재일자	2015.7.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	진료부장
안성희	07/15 이순정

MRI실 수냉각장치 팬모터교체 수리계획

2015. 7

진  료  부

영상의학과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

MRI실 수냉각장치 팬모터교체 수리계획

MRI장비내 gradient coil을  냉각해주는 수냉각장치의 팬모터의 고장으로 장비의 안전과 원활한 환자진료를 위하여 긴급수리하고자 합니다.

□ 대상장비

품 명	모델명	설치일	제조사	용 도
수냉각장치	M-WCU200	2008.1	엠티 코리아	MRI장비 내부에 있는 gradient coil을 냉각

□ 고장발생 현황

○ 2015. 7. 13(월) 08시경 수냉각장치(Water chiller) 경보 발생

○ Water chiller 디스플레이 화면에 “H.P 적색”점등

“COMP 1번 프로펠러” 작동중지

□ 수리항목

○ Water Chiller COMP 1번 팬모터 교체

□ 수리업체

○ 엠티코리아(주) 김승신

인천시남동구 고잔동 능허대로 595번길165 ☎ 032-811-0262

□ 비용지출 방법

○ 장비의 안전을 위하여 긴급 수리 후 청구서에 의한 수리비 지출

□ 예산과목

○ 연구활성화및시설환경개선으로 진료서비스증진, 은평병원운영,

은평병원청사시설운영관리,공공운영비(100-201-02),MRI장비유지보수비.