보    고    서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박순덕	최동원	08/03 정의석

수질의 안전성 감시와 배급수과정에서의 수질변화 경향을 파악하고 측정자료가 시민 에게 공개중인 관내 수질자동측정기에 대하여 점검등을 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2015. 08. 03.

보고자 : 주무관  박순덕

□ 점검일시 : 2015.07.28.~ 07.31.(4일간)

□ 출 장 자 : 박찬삼,박순덕

□ 출 장 지 : 공릉배수지등 20개소(22개지점)

□ 점검결과

일 시	지 점	점 검 내 용	비 고 (측정기기종)
2015.07.30 14:00~14:30	공릉배수지 (유입부)	․ 탁도 0.040NTU · 잔류염소값 정상표출(0.341mg/L), · 차염 0.10mg/L 투입	HACH-1720E, DKK(미국,일본)
	공릉 배수지 (유출부)	․ 잔류염소값 보정(0.36mg/L→0.37mg/L) ․ 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2015.07.30 15:30~16:00	상계가압장	· 잔류염소값 보정(0.26mg/L→0.27mg/L) ․ 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2015.07.28 10:00~10:30	월계배수지 (유입부)	․ 탁도 0.038NTU · 잔류염소값 보정(0.43mg/L→0.45MG/l)	nanochem9200 HACH-1720D
	월계배수지 (유출부)	· 잔류염소값 보정(0.37mg/L→0.30mg/L) ․ 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2015.07.28 14:30~15:00	수유가압장	· 잔류염소값 보정(0.37mg/L→0.31mg/L) ․ 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2015.07.28 09:00~09:30	사 업 소	· 잔류염소값 보정(0.28mg/L→0.30mg/L) ․ 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2015.07.28 14:00~14:30	수유2동 (흰구름어린이공원)	․ 잔류염소값 보정(0.36mg/L→0.31mg/L) ․ 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)

일 시	지 점	점 검 내 용	비 고 (측정기기종)
2015.07.30 16:00~16:30	월계2동 (월계119)	․ 잔류염소값 정상표출(0.25mg/L) · 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2015.07.31 15:00~15:30	방학3동 (주민센타)	․ 잔류염소값 정상표출(0.29mg/L) · 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2015.07.30 15:00~15:30	상계3동 (불암대림아파트)	․ 잔류염소값 정상표출(0.26mg/L) · 탁도측정부 이상없음 ※ 아파트 기계실 부스타펌프 교체작업	HACH-SC1000 (U.S.A)
2015.07.30 14:30~15:00	중계본동 (현대6차아파트)	․ 잔류염소값 정상표출(0.27mg/L) · 탁도측정부 이상없음	HACH-SC1000 (U.S.A)
2015.07.31 14:30~15:00	도봉1동 (주민센타)	․ 잔류염소값 보정(0.30mg/L→0.31mg/L) · 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2015.07.31 14:00~14:30	도봉2동 (주민센타)	· 잔류염소값 정상표출(0.33mg/L) · 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2015.07.28 15:00~15:30	4.19배수지	․ 잔류염소값 정상표출(0.25mg/L) · 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2015.07.29 13:30~14:00	번동소배수지	․ 잔류염소값 정상표출(0.27mg/L) · 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2015.07.28 11:00~11:30	월계2동 (청백3단지)	․ 잔류염소값 정상표출(0.12mg/L) · 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2015.07.28 10:30~11:00	창동 (건영케스빌)	․ 잔류염소값 보정(0.29mg/L→0.30mg/L) · 탁도측정부 이상없음	T㎍OA-DKK (일본)
2015.07.29 14:30~15:00	미아5동 (응달마을공원)	․ 잔류염소값 정상표출(0.36mg/L) · 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2015.07.29 14:00~14:30	미아가압장	․ 잔류염소값 정상표출(0.38mg/L) · 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2015.07.29 10:00~10:30	수유3동 (강북구청)	․ 잔류염소값 보정(0.24→0.27mg/L) · 탁도측정부 이상없음	고시스 (독일)
2015.07.29 14:00∼15:00	창5동 (가인초등학교)	․ pH센서 및 잔류염소 캡 교체 ․ 잔류염소값 보정(0.19→0.22mg/L)	고시스 (독일)

끝.