문서번호	정수운영과-8111
결재일자	2015.8.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
정승경		손호철	08/04 차윤기
협 조

여과지 2계열 입자계수기 센서 수리완료 보고

2015. 8.

광암아리수정수센터

정 수 운 영 과

여과지 2계열 입자계수기 센서 수리완료 보고

여과지 2계열 입자계수기 부속품(센서 2개) 고장 수리완료 및 입고  납품되어 측정기 시험운영 결과 정상가동 됨을 보고함

1		입자계수기 고장 현황

❍ 정수운영과-4949(2015.5.18.)호 및 정수운영과-5086(2015.5.19.)호 관련

❍ 여과지 2계열 입자계수기 고장현황

센서	측정개수	고장일시	수리(반출)일시	비 고
1호	8채널(지별)	2015.5.13	2015.5.14	반출자 : 제조업체 (주)그린텍 INC 반출처 : 센서제조사(미국)IBR
2호	1채널(통합수)	2015.5.18	2015.5.19

※ 센서 : 1호 센서(여과지 8지 채널) + 2호 센서(통합수 1개 채널)

2		고장경위 및 조치사항

❍ 고장경위 : ‘체크 센서’  시그널 발생 및 평소 검출 입자값이 높고 불안정

❍ 조치사항

제조납품업체 (주)그린텍 INC 방문2회 점검

센서 제조사(기술원천 - 미국 IBR) 수리 필요 (고장센서 반출)

고장센서 반출 및 제조업체 (주)그린텍 INC)에 고장원인 확인서를 제출 요구

3		보고자 의견

❍ 센서 2개 수리완료 및 정수센터 납품 입고

2015.7.22 센서 제조사(기술원천 - 미국 IBR) 수리 완료 및 우리센터 납품

여과지 2계열 입자계수기 센서 2개 조립 및 측정모드 재정립

1채널 유량계(무상 교체) 후 작동상태 점검 및 통신값 확인 실시

❍ 2015.7.22.~ 현재까지 여과지 2계열 입자계수기 센서 작동상태 점검결과   검출 입자수 및 통신값, 유량계 유량등 정상 가동. 끝.

입자계수기 수리 사진