문서번호	화학시험과-1681
결재일자	2015.8.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	화학시험과장	품질시험소장
이우진	구흥서	08/11 한민희

시험장비(항온항습기) 고장 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 8

서울특별시 품질시험소

(화학시험과)

시험장비(항온항습기) 고장 보고

각종 시험편을 제작하는 시편제작실의 온·습도 유지(시험환경 조성)에 사용되는 항온항습기의 고장이 발생되어 아래와 같이 보고합니다.

□ 장비 현황

장 비 명	항온항습기	규 격	5RT(공냉식)
제조회사	㈜에이알	취득일자	2010.7.22
용 도	시편제작실 시험환경 유지	취득가격	8,421,000원

□ 고장 내역

○ 고 장 일 : 2015. 8. 6

○ 기기상태 : 터치스크린 모니터 미작동

○ 원인조사 : 납품업체에 점검의뢰 결과 모티터 고장으로 교체 필요

□ 보고자 의견

○ 단열재, 방수재 등의 시험편을 제작하는 시편제작실의 온·습도 유지에 필요한 장비로서 신속한 수리 필요

○ 납품업체(제조회사)와 수의계약을 체결하여 시험장비를 신속히 수리함으로써 품질시험 업무에 철저를 기하고자 함

- 수리 비용 : 528,000원(부가가치세 포함)

※ 수리예정일 : 2015. 8. 13

붙임  견적서 1부.  끝.