문서번호	신물질분석과-1100
결재일자	2015.8.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		신물질분석과장
권학선		08/11 안재찬
협조

예고없는 정전으로 인한

실험장비 재가동 점검 계획

2015. 8.

서울특별시 상수도연구원

(신물질분석과)

예고없는 정전으로 인한

실험장비 재가동 점검 계획

8월11일 15시경 한국전력 고압전선 절단 복구작업에 의한 예고없는 정전으로 모든 분석장비 가동 중지 후 재가동에 따른 점검 계획을 보고 드림

□ 정전 발생 현황 : 2015. 8. 11

○ 15:00  상수도연구원 및 인근 주변 일대 정전

○ 15:10  청사 전기시설 담당자 정전 원인 파악

(인근 주변 한전 고압전선 복구 지연으로 16:30 이후 완료예정)

○ 16:30  UPS 비상전원 잔량부족 예상되어 모든 분석장비 전원 off

○ 16:50  상수도연구원 전원 공급

□ 장비 점검 계획

○ 점검기간 : 2015. 8.11.(화) ~ 8.13.(목)

○ 고가장비 14대 : 재가동에 따른 장비 상태 재설정

· 기기 진공상태 정상 여부 점검 및 autotune 실시

· 기기 안정된 베이스라인 지속여부 점검

· 질량분석기 해상도 점검

· 질량 시그널 정상 작동 여부 확인

연번	장비	구분	제조사	구일일자	분석항목	설치위치	비고
1	액체 크로마토그래프 /질량분석기	LC-MS/MS	Thermo, TSQ	‘07.03.06	의약물질 등	LC-MS실 (room 3)	재가동
2		LC-Obitrap/MS	Thermo, DE/Exactive	‘12.09.13	의약물질 등
3		LC-MS/MS	Waters, UPLC/TQD	‘08.12.02	농약류 등
		LC-MS/MS	Agilent, 6490	‘11.07.20	항생제 등
4
5		LC-MS/MS	Agilent, 6460	‘13.09.16	조류독소분석 등
6		LC-MS/MS	API3200	‘05.09.22	과불화화합물	질량분석기실 (room 1)	재가동
7	단일입자-유도결합플라즈마/질량분석기	ICP-MS	Perkinelmer	’14.7.1	나노물질 등
8	기체 크로마토그래프 /질량분석기	GC-MS	Varian,	‘10.04.19	NDMA 등
9		GC-MS/MS	Agilent	‘14.09.05	NDMA 등
10		GC-MS	Varian, CP3800	‘02.10.30	냄새물질	냄새분석실 (room 4)	재가동
11		GC-MS	Varian, 450GC	‘08.10.30	냄새물질
12		GC-QTOF/MS	Agilent	‘12.08.10	냄새물질
13		GC-MS/MS	Thermo, TSQ 8000	’15.7.30	냄새물질
14	감마선분광분석기	-	Canberra	’11.12.28	방사선물질	감마선분석실	재가동

○ 기초 실험장비 및 환경설비 점검

- 냉장·냉동고 등 시료보관 설비 정상 가동 여부

- 증류수 제조기, SPE 전처리 장비 점검

- 저울, 교반기, 건조기, 전기로 등 기초 실험장비 정상여부 점검

- 후드, 공기청정기 등 공조설비 및 항온항습기 등 실험실 환경설비 정상 여부

□ 조치사항

○ 정전 복구에 따라 기기 재가동 점검 등을 수행하여 수질분석에 지장이 없도록 신속한 정상가동 조치 수행

○ 점검결과 수리 필요시 수리계획 별도 수립

□ 행정사항

○ 장비 활용실적 평가시 기기 재가동을 위한 본 점검기간 제외. 끝.

< 출동 작업완료 후 복귀 차량 포착 >