문서번호	대기관리과-15002
결재일자	2015.8.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	대기개선팀장	대기관리과장
김우용	代정충구	08/12 代임병욱

자동기상관측시스템  정기점검 결과 보고(8월)

2015. 8

기후환경본부

(대기관리과)

자동기상관측시스템 정기점검 결과보고(8월)

’15년 자동기상관측시스템(AWS) 운영 계획에 따라  자동기상관측 장비의 정기점검을 마치고 결과 보고 함

□ ’15년도 8월 점검 현황

○ 점검일 : 2015. 8. 10(월) ∼ 8. 12(수) 3일간

○ 점검업체 : 진양공업(주)

○ 점검인원 : 대기관리과 3명, 유지보수업체 2명(두용균 차장 외1명)

○ 점검대상 : 총 13개 지점.

- 남산, 마포, 구로, 영등포, 서초, 서대문, 금천, 양천, 종로, 은평, 동작, 관악, 강서.

□ 관측장비 점검내용

○ 관측항목 : 기온, 강수량, 습도, 풍향, 풍속, 일사, 일조

○ 관측주기 : 매분 단위로 기상관측, 한 시간 단위로 자료관리

○ 점검사항 : 데이터로거함(시간재설정 등), 전원부(전압 등), 온도, 습도, 풍향, 풍속, 강수량, 강수유무, 기상실황판점검, 일조, 일사 등 관측(장비)시설 점검.

□ 수리 및 교체

○ 양천지점 : 데이터로거 입력단자 패드 교체(무상)

○ 구로지점 : 온‧습도계 공기순환 휀 교체(무상)

□ 점검결과

○ 남산 등 13개의 8월 점검결과 정상 운영 중이며, 10월 정기점검 예정

종로지점	양천 로거 패드 교체	공기순환 휀 교체
강우량계 청소 및 점검	마포지점 전경	로거함 전원장치 점검
온‧습도계 점검	남산지점 점경	영등포지점 전경

□ 점검사진

끝.