문서번호	신물질분석과-1189
결재일자	2015.8.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		신물질분석과장	수질분석부장
권학선		안재찬	08/27 김복순
협조

예고없는 정전으로 인한

실험장비(2대) 고장발생 보고

2015. 8.

서울특별시 상수도연구원

(신물질분석과)

예고없는 정전으로 인한

실험장비(2대) 고장발생 보고

’15.8.11. 갑작스런 정전 이후 실험장비 점검 결과, 냄새 유발물질 분석용 GC-MS 및 조류독소 분석용 컴퓨터에 고장이 발생하였기에 보고 드림

□ 추진근거 : 예고없는 정전을 인한 실험장비 재가동 점검계획 (신물질분석과-1100)

□ 보 고 자 : 신물질분석과  권학선

□ 정전일자 : ’15. 8. 11.(화)

※ 정전이후 장비자체 점검결과(8.12.~8.24.) 8.25일 최종확인

□ 기기내역

	장비 1	장비 2
장 비 명	기체크로마토그래프-질량분석기 (Varian CP3800-Saturn2200)	액체크로마토그래프-질량분석기 (Waters UPLC/TQD)
구매일자	2002. 10. 30.	2008. 12. 2
구매가격	184,478,690원	325,852,280원
용 도	원·정수 냄새유발물질 분석 (지오스민, 2-MIB 등)	마이크로시스틴 등 조류독소 분석 등
사용년수	14.8년	6.7년
경제적 수리한계	0 원	118,936,080 원

□ 고장내역

	장비 1	장비 2
고 장 내 역	장비 재가동 이후 분석감도 불량 및 칼럼 온도 컨트롤 불가	컴퓨터의 비정상적 셧다운 3회 발생 등 최종적으로 장비를 제어하는 컴퓨터 부팅불가

□ 조치사항

	장비 1	장비 2
조 치 사 항	장비 A/S사인 한국애질런스사에 정밀검사 의뢰 요청 → 검사 결과에 따라 조치 결정	컴퓨터 제조사인 Lenovo 대리점에 부팅불가에 대한 점검 의뢰 → 점검결과에 따라 조치 결정
대체 분석장비	’15.7월 신규 구매한 장비(Thermo GC-MS/MS) 활용	’13. 9월 구매한 장비(Agilent LC-MS/MS) 활용 분석 수행

끝.