문서번호	정수운영과-9072
결재일자	2015.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
정승경		손호철	08/28 代손호철
협 조

온라인 입자계수기 구매설치 완료 보고

2015. 8.

광암아리수정수센터

정 수 운 영 과

온라인 입자계수기 구매설치 완료 보고

여과지 1계열 온라인 입자계수기 구매설치건 관련 시운전 및 교육완료  되어 정상 운영하고자 아래와 같이 보고함

1		입자계수기 설치 현황

❍ 여과지 1계열 입자계수기 현황

장소	설치일시	측정개수	제품명	비고
여과지 관랑	2004.3.	9채널(8지+통합수)	멀티플렉서 시스템	내용연수 : 7년

2		입자계수기 구매 및 설치

❍ 구매설치 계획 : 정수운영과-5141(2015.5.20.)호

❍ 구매설치 품의 : 정수운영과-6286(2015.6.18.)호

❍ 계약일시 및 업체 : 2015.7.1. ㈜그린텍아이엔씨

❍ 현장설치 세부일정 : 2015.7.2.~ 2015.8.24

- 2015.7.2.~7.27 : 샘플링 배관 및 펌프(9채널용) 설치

- 2015.8.21. : 입자계수기 입고 및 여과지 현장 설치

- 2015.8.21.~8.24. : 여과지내 PCS까지 통신 연결 및 송출신호 확인

- 2015.8.24. : 측정기기 관리담당자(정승경, 권상동) 교육 실시

- 2015.8.21.~8.26 : PCS~중앙제어실 HMI 연결(정수시설과 실시)후

데이터 통신값 현장과 비교 확인

❍ 납품완료 및 시운전결과 제출 : 2015.8.26

3		보고자 의견

❍ 입자계수기 시운전 결과 정상 가동중이며 데이터 측정값도 양호함

※ 향후 3계열 공사 완료후 24지 정상가동시 전체 비교 분석 실시 예정

❍ 준공도서 3부(한글판 운영매뉴얼, 도면 등)와 입력CD, 예비 구성품(샘플링

펌프 2대) 등 모두 납품 완료되고 시운전결과 제출되어 본 구매물품을 검수

처리하고

❍ 철거 보관중인 구형 입자계수기는 공유재산 및 물품관리법 규정에 의거 불용처분 하고자 합니다.

붙임 : 1. 검수검사요청서 1부.

2. 시운전 결과보고서 등 1부.

3. 검수사진 1부. 끝.