함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
(경유)
제 목	KD-10 구역 유량계 재설치 및 교정검사 요청

1. 우리 사업소 인입 구역 유량계 KD-10(암사정수센터 우면산 유량계)에 대하여 공인 인증기관 요청을 통한 자체 비교측정 결과 허용오차를 넘어선 오차 발생 및 오차변동이 심하여 구역 유량계에 대한 재설치 및 교정검사가 필요할 것으로 판단되니, 확인하시고 조속히 조치하여 주시기 바랍니다.

가. KD-10 유량계 비교측정 현황(’15.08.28)

(단위 : m3)

순번	시작	종료	공 급 량			오차율	비 고
			기준	KD-10	오차량
1	12:03	13:12	17,083.49	16,899	-184.49	-1.08%	순시값 차이량 (+2.10%)
2	12:12	12:43	7,034.22	7,800	765.78	+10.89%
3	13:56	14:29	6,039.53	6,198	158.47	+2.62%

붙  임 : 1. KD-10 비교측정 시험성적서 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	장성렬		기전팀장	함태광		시설관리과장	08/31 남정열
협조자
시행	시설관리과-16244	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 시설관리과	/
전화	3146-5206	/전송	3146-5239	/	mildsr@seoul.go.kr	/	대시민공개